附件3：资料格式模板

番禺区公共卫生服务中心项目实验、检验系统专项主要设备调研资料

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 供应商名称： |  |
| 联系人： |  |
| 联系方式： |  |
| 邮箱： |  |

- 声   明

- 本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

- 本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

- 供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

- 供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

- 若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。

- 一、报价单

| 报价单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详见《报价明细附件》 |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |
| 供应商联系人 |  | 联系人电话 |  |

注：

1.本次报价为不含税报价。

2.本次报价为设备不含税价格包括了货物运输等一切费用。

3.本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

（此处供应商应附上填报的《报价明细附件》，并每页加盖供应商公章）

| 序号 | 产品名称/型号 | 进口或国产 | 产品参数 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2mm橡胶地板 | / | 耐磨等级:T级 | m2 |  |
| 2 | 厚同质透心PVC地胶 | / | 产品防滑等级达到R9级 | m2 |  |
| 3 | 50mm装配式医用夹芯板 | / | 板材要求表面平整性好，不产尘不积尘，整体视觉平面感均匀；其隔音量≥28dB（A），传热系数为2.5w/m2.耐火时间≥1小时 | m2 |  |
| 4 | 装配式医用手工玻镁夹芯板 | / | 耐腐蚀性能抗紫外线性能强，防火性能:防火时间达到60分钟以上 | m2 |  |
| 5 | 50mm装配式冰火板隔墙（医疗板面+钢板面） | / | 防火性能:板材防火测试性能达到A级采用酚醛树脂胶作为原材料，板材防火测试性能达到A级 | m2 |  |
| 6 | 4.5mm医用医疗板饰面 | / | 防火性能:板材防火测试性能达到A级采用酚醛树脂胶作为原材料，板材防火测试性能达到A级 | m2 |  |
| 7 | 无机涂料 | / |  | m2 |  |
| 8 | 箱式洁净物流传送装置600*600*600 | / | 单面出风天井式室内机 | 台 |  |
| 9 | 三门电子互锁传递窗 | / | 1.W850*D900*H750（内），W600*D600*H600(外）2.设置专用控制系统，电磁互锁3.内部设置1盏杀菌灯 | 台 |  |
| 10 | 转角传递窗600*600*600 | / | 箱体1.0冷轧钢板折弯成型，内胆304#砂光不锈钢带紫外杀菌灯和机械互锁功能 | 台 |  |
| 11 | 防滑地砖（釉面地砖）600*600 | / |  | m2 |  |
| 12 | 防滑地砖（釉面地砖）800*800 | / |  | m2 |  |
| 13 | 铝扣板300*600*0.8 | / | 白色 | m2 |  |
| 14 | 铝扣板300*1200*0.8 | / | 白色 | m2 |  |
| 15 | 铝扣板300*600*1.5mm | / | 白色 | m2 |  |
| 16 | 铝扣板300*600*1.5mm | / | 白色 | m2 |  |
| 17 | 玻璃房2800*2800*2600 | / |  | 套 |  |
| 18 | 转角传递窗 | / | 箱体1.0冷轧钢板折弯成型，内胆304#砂光不锈钢2.带紫外杀菌灯和机械互锁功能 | 台 |  |
| 19 | 成品医用钢质门（单开双开子母） | / | 含五金件带门锁视窗 | 1m2 |  |
| 20 | 成品医用钢质门（单开双开子母） | / | 含五金件 | m2 |  |
| 21 | 成品医用钢质推拉门 | / | 含五金件 | m2 |  |
| 22 | 钢化玻璃设备安全门 | / | 1.6mm钢化玻璃2.50系列铝合金型材 | m2 |  |
| 23 | 铝合金推拉窗 | / | 6mm钢化玻璃 | m2 |  |
| 24 | 甲级防火门 | / | 含五金件中空玻璃视窗 | m2 |  |
| 25 | 乙级防火门 | / | 含五金件中空玻璃视窗 | m2 |  |
| 26 | 成品脚感应电动单开门 | / | 含五金件带电机中空玻璃视窗 | m2 |  |
| 27 | 冷库专用门 | / | 冷库专用 | m2 |  |
| 28 | 钢化玻璃视窗 | / | 10mm | m2 |  |
| 29 | 钢化玻璃推拉窗 | / | 6mm | m2 |  |
| 30 | 50mm厚双层中空钢化玻璃洁净窗 | / | 100系列铝型材连接件 | m2 |  |
| 31 | 100mm厚双层中空钢化玻璃洁净窗 | / | 100系列铝型材连接件 | m2 |  |
| 32 | 50mm厚双层中空乙级防火玻璃洁净窗 | / | 窗框与防火玻璃之间的密封材料采用难燃材料,耐火极限≥1h，100系列铝型材连接件 | m2 |  |
| 33 | 1000mm厚双层中空乙级防火玻璃洁净窗 | / | 窗框与防火玻璃之间的密封材料采用难燃材料,耐火极限≥1h，100系列铝型材连接件 | m2 |  |
| 34 | 组合式空调机组(洁净型)AHU-101 | / | 送风量(CMH):2500,新风量（CMH）:2500,制冷量（kw）:45,电加热（kw）:9，另配变频器(2.2kw) | 台 |  |
| 35 | 组合式空调机组(洁净型)AHU-301 | / | 送风量(CMH):4100,新风量（CMH）:4100,制冷量（kw）:71,电加热（kw）:12，另配变频器(3kw) | 台 |  |
| 36 | 组合式空调机组(洁净型)AHU-302 | / | 送风量(CMH):4000,新风量（CMH）:800,制冷量（kw）:24,电加热（kw）:12，另配变频器(3kw) | 台 |  |
| 37 | 组合式空调机组(洁净型)AHU-401 | / | 送风量(CMH):8000,新风量（CMH）:8000,制冷量（kw）:142,电加热（kw）:21，另配变频器(5.5kw) | 台 |  |
| 38 | 组合式空调机组(洁净型)AHU-501 | / | 送风量(CMH):2500,新风量（CMH）:2500,制冷量（kw）:45,电加热（kw）:9，另配变频器(2.2kw) | 台 |  |
| 39 | 组合式空调机组(洁净型)AHU-502 | / | 送风量(CMH):6700,新风量（CMH）:6700,制冷量（kw）:117,电加热（kw）:18，另配变频器(5.5kw) | 台 |  |
| 40 | 组合式空调机组(洁净型)AHU-503 | / | 送风量(CMH):2200,新风量（CMH）:400,制冷量（kw）:13,电加热（kw）:6，另配变频器(2.2kw) | 台 |  |
| 41 | 组合式空调机组(洁净型)AHU-601 | / | 送风量(CMH):4600,新风量（CMH）:4600,制冷量（kw）:80,电加热（kw）:12，另配变频器(5.5kw) | 台 |  |
| 42 | 组合式空调机组(洁净型)AHU-602 | / | 送风量(CMH):4300,新风量（CMH）:4300,制冷量（kw）:75,电加热（kw）:12，另配变频器(3kw) | 台 |  |
| 43 | 组合式空调机组(洁净型)AHU-603 | / | 送风量(CMH):8600,新风量（CMH）:2200,制冷量（kw）:50,电加热（kw）:24，另配变频器(5.5kw) | 台 |  |
| 44 | 组合式空调机组(洁净型)XFJ-01 | / | 送风量(CMH):8000,新风量（CMH）:8000,制冷量（kw）:112,电加热（kw）:21，另配变频器(5.5kw) | 台 |  |
| 45 | 组合式空调机组(洁净型)XFJ-02 | / | 送风量(CMH):9000,新风量（CMH）:9000,制冷量（kw）:126,电加热（kw）:24，另配变频器(5.5kw) | 台 |  |
| 46 | 组合式空调机组(洁净型)AHU-1101 | / | 送风量(CMH):3800,新风量（CMH）:3800,制冷量（kw）:68.4,电加热（kw）:33，另配变频器(5.5kw) | 台 |  |
| 47 | 组合式空调机组(洁净型)AHU-1102 | / | 送风量(CMH):3300,新风量（CMH）:850,制冷量（kw）:19.2,电加热（kw）:15，另配变频器(5.5kw) | 台 |  |
| 48 | 组合式空调机组(洁净型)AHU-1201 | / | 送风量(CMH):6000,新风量（CMH）:6000,制冷量（kw）:102.6,电加热（kw）:51，另配变频器(5.5kw) | 台 |  |
| 49 | 组合式空调机组(洁净型)XFJ-01 | / | 送风量(CMH):5100,新风量（CMH）:5000,制冷量（kw）:68.4,电加热（kw）:15，另配变频器(5.5kw) | 台 |  |
| 50 | 组合式空调机组(洁净型)XFJ-02 | / | 送风量(CMH):6000,新风量（CMH）:6000,制冷量（kw）:83.6,电加热（kw）:18，另配变频器(5.5kw) | 台 |  |
| 51 | 组合式空调机组（洁净型）BF-801 | / | 送风量(CMH):9000,新风量（CMH）:9000,制冷量（kw）:126,电加热（kw）:18，另配变频器(7.5kw) | 台 |  |
| 52 | 组合式空调机组（洁净型）BF-901 | / | 送风量(CMH):6000,新风量（CMH）:6000,制冷量（kw）:84,电加热（kw）:12，另配变频器(5.5kw) | 台 |  |
| 53 | 组合式空调机组（洁净型）BF-902 | / | 送风量(CMH):3000,新风量（CMH）:3000,制冷量（kw）:42,电加热（kw）:6，另配变频器(3.5kw) | 台 |  |
| 54 | 组合式空调机组（洁净型）XFJ-8-901 | / | 送风量(CMH):7000,新风量（CMH）:7000,制冷量（kw）:98,电加热（kw）:15，另配变频器(5.5kw) | 台 |  |
| 55 | 防腐蚀玻璃钢离心风机PF-101 | / | 排风量（CMH）:3700，全压（Pa）:1300，电压（V）:380，另配变频器3KW | 台 |  |
| 56 | 防腐蚀玻璃钢离心风机PF-302 | / | 排风量（CMH）:4900，全压（Pa）:1300，电压（V）:380，另配变频器5.5KW | 台 |  |
| 57 | 防腐蚀玻璃钢离心风机PF-401 | / | 排风量（CMH）:9700，全压（Pa）:1300，电压（V）:380，另配变频器7.5KW | 台 |  |
| 58 | 防腐蚀玻璃钢离心风机PF-501 | / | 排风量（CMH）:3800，全压（Pa）:1200，电压（V）:380，另配变频器5.5KW | 台 |  |
| 59 | 防腐蚀玻璃钢离心风机PF-502 | / | 排风量（CMH）:7900，全压（Pa）:1300，电压（V）:380，另配变频器7.5KW | 台 |  |
| 60 | 防腐蚀玻璃钢离心风机PF-601 | / | 排风量（CMH）:5500，全压（Pa）:1300，电压（V）:380，另配变频器5.5KW | 台 |  |
| 61 | 防腐蚀玻璃钢离心风机PF-602 | / | 排风量（CMH）:5000，全压（Pa）:1200，电压（V）:380，另配变频器4KW | 台 |  |
| 62 | 防腐蚀玻璃钢离心风机PF-901 | / | 排风量（CMH）:12800，全压（Pa）:800，电压（V）:380，另配变频器7.5KW | 台 |  |
| 63 | 防腐蚀玻璃钢离心风机PF-1101 | / | 排风量（CMH）:4400，全压（Pa）:1100，电压（V）:380，另配变频器4KW | 台 |  |
| 64 | 防腐蚀玻璃钢离心风机PF-602 | / | 排风量（CMH）:6800，全压（Pa）:1000，电压（V）:380，另配变频器4KW | 台 |  |
| 65 | 防腐蚀玻璃钢离心风机PF-01 | / | 排风量（CMH）:6300，全压（Pa）:800，电压（V）:380，另配变频器4KW | 台 |  |
| 66 | 防腐蚀玻璃钢离心风机PF-02 | / | 排风量（CMH）:8000，全压（Pa）:800，电压（V）:380，另配变频器4KW | 台 |  |
| 67 | 静音型箱式离心风机ZPF-401 | / | 排风量（CMH）:3600，全压（Pa）:400，电压（V）:380 | 台 |  |
| 68 | 静音型箱式离心风机PF-01 | / | 排风量（CMH）:7000，全压（Pa）:1300，电压（V）:380，另配变频器4KW | 台 |  |
| 69 | 防腐蚀玻璃钢离心风机PF-02 | / | 排风量（CMH）:2500，全压（Pa）:1100，电压（V）:380，另配变频器3KW | 台 |  |
| 70 | 防腐蚀玻璃钢离心风机(电机防爆)PF-01 | / | 排风量（CMH）:4000，全压（Pa）:900，电压（V）:380，另配变频器 | 台 |  |
| 71 | 防腐蚀玻璃钢离心风机PF-801 | / | 排风量（CMH）:5700，全压（Pa）:1000，电压（V）:380，另配变频器 | 台 |  |
| 72 | 防腐蚀玻璃钢离心风机PF-802 | / | 排风量（CMH）:2000，全压（Pa）:800，电压（V）:380，另配变频器 | 台 |  |
| 73 | 防腐蚀玻璃钢离心风机PF-803 | / | 排风量（CMH）:20000，全压（Pa）:1100，电压（V）:380，另配变频器 | 台 |  |
| 74 | 防腐蚀玻璃钢离心风机PF-803 | / | 排风量（CMH）:10000，全压（Pa）:1100，电压（V）:380，另配变频器 | 台 |  |
| 75 | 防腐蚀玻璃钢离心风机PF-903 | / | 排风量（CMH）:20000，全压（Pa）:1100，电压（V）:380，另配变频器 | 台 |  |
| 76 | 防腐蚀玻璃钢离心风机PF-903 | / | 排风量（CMH）:10000，全压（Pa）:1100，电压（V）:380，另配变频器 | 台 |  |
| 77 | 防腐蚀玻璃钢离心风机PF-901 | / | 排风量（CMH）:4800，全压（Pa）:900，电压（V）:380，另配变频器 | 台 |  |
| 78 | 防腐蚀玻璃钢离心风机PF-902 | / | 排风量（CMH）:2500，全压（Pa）:800，电压（V）:380，另配变频器 | 台 |  |
| 79 | 静音型箱式离心风机ZPF-103 | / | 排风量 （CMH）:1800，全压 （Pa）:350，电压 （V）:380 | 台 |  |
| 80 | 静音型箱式离心风机PF-102 | / | 排风量（CMH）:4300，全压（Pa）:1100，电压（V）:380，另配变频器2.2KW | 台 |  |
| 81 | 静音型箱式离心风机PF-301 | / | 排风量（CMH）:4500，全压（Pa）:1200，电压（V）:380，另配变频器4KW | 台 |  |
| 82 | 静音型箱式离心风机PF-303 | / | 排风量（CMH）:9000，全压（Pa）:1200，电压（V）:380，另配变频器5.5KW | 台 |  |
| 83 | 静音型箱式离心风机PF-03 | / | 排风量（CMH）:5000，全压（Pa）:1000，电压（V）:380，另配变频器4KW | 台 |  |
| 84 | 静音型箱式离心风机ZPF-801 | / | 排风量（CMH）:2000，全压（Pa）:300，电压（V）:380 | 台 |  |
| 85 | 静音型箱式离心风机ZPF-901 | / | 排风量（CMH）:1300，全压（Pa）:300，电压（V）:380 | 台 |  |
| 86 | 直流风机ZPF-501 | / | 排风量（CMH）:1900，全压（Pa）:430，电压（V）:220 | 台 |  |
| 87 | 直流风机ZPF-604ZPF-605 | / | 排风量（CMH）:1700，全压（Pa）:420，电压（V）:220 | 台 |  |
| 88 | 直流风机ZPF-601ZPF-602 | / | 排风量（CMH）:920，全压（Pa）:240，电压（V）:220 | 台 |  |
| 89 | 直流风机ZPF-102ZPF-603ZPF-502 | / | 排风量（CMH）:1200，全压（Pa）:360，电压（V）:220 | 台 |  |
| 90 | 直流风机P-503-JP-603-J | / | 排风量（CMH）:500，全压（Pa）:190，电压（V）:220 | 台 |  |
| 91 | 直流风机ZPF-901ZPF-1201ZPF-1202 | / | 排风量（CMH）:1200，全压（Pa）:360，电压（V）:220 | 台 |  |
| 92 | 直流风机ZPF-1101ZPF-1102ZPF-1103 | / | 排风量（CMH）:500，全压（Pa）:190，电压（V）:220 | 台 |  |
| 93 | 直流风机P-901-JP-902-JP-1101-JP-1102-JP-1201-JP-1202-J | / | 排风量（CMH）:500，全压（Pa）:190，电压（V）:380 | 台 |  |
| 94 | 直流风机P-101-JP-301-JP-302-JP-401-JP-402-JP-501-JP-502-JP-601-JP-602-JZPF-101 | / | 排风量（CMH）:2600，全压（Pa）:530，电压（V）:380 | 台 |  |
| 95 | 防爆风机ZPF-802 | / | 排风量（CMH）:550，全压（Pa）:250，电压（V）:380 | 台 |  |
| 96 | 天花排气扇 | / | 排风量（CMH）:280，电压（V）:220 | 台 |  |
| 97 | 非管道式换气扇PQS-801、PQS-802、PQS-901、PQS | / | 排风量（CMH）:520，电压（V）:220 | 台 |  |
| 98 | 风量蝶阀系统 | / | 1.变风量蝶阀DN300 2.通风柜智能控制器 3.通风柜智能控制面板 4.位移传感器（门高传感器） 5.区域传感器 6.自动门高系统 | 套 |  |
| 99 | 自动软化水装置 | / | 1.0MPA,设备电源:220V,设备形式:单阀单罐,玻璃钢软化Φ300MM*1400MM,盐桶60L,处理水量:1m3/h,工作电压:220V,设计压力:1.0MPA,再生树脂,软化盐和不锈钢机架,带水泵 | 台 |  |
| 100 | 反冲洗精密过滤器 | / | 设计压力:1.0MPA,设备材质:304不锈钢,表面处理:拉丝面处理,设备规格:流量设计:25吨/小时,进出口大小:DN50内丝,壁厚mm:1.5,过滤精度50微米。 | 台 |  |
| 101 | 内置式臭氧发生器 | / | 臭氧量:20g/h，功率:0.3k | 台 |  |
| 102 | 内置式臭氧发生器 | / | 臭氧量:30g/h，功率:0.3k | 台 |  |
| 103 | 内置式臭氧发生器 | / | 臭氧量:40g/h，功率:0.3k | 台 |  |
| 104 | 风管式空气环境机 | / | 制冷量7.2kw制热量8500W | 台 |  |
| 105 | 层流罩 | / | 风量:1500-1800CMH，功率:0.6kw | 台 |  |
| 106 | 风冷模块冷热水机组 | / | 制冷量:130KW，制热量:132KW电源功率:39.8kw（制冷）/40.8kw（制热）,380V3N-50HZ蒸发器流量:22.36m3/h,水阻40kPa,风机风量:48000CMH冷水供回水温度:7/12℃热水供回水温度:45/40℃COP=3.26 | 台 |  |
| 107 | 管道式离心泵冷冻水泵（一用一备） | / | 流量188m3/h，扬程32m2电源功率:30kw，380V3N-50HZ转速1480rpm循环水泵效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值。 | 台 |  |
| 108 | 不锈钢膨胀水箱 | / | 容积:1m3 | 台 |  |
| 109 | 有机废气处理装置 | / | 处理风量2500CMH，内设活性炭过滤器，迎面风速不大于2.5m/s | 台 |  |
| 110 | 有机废气处理装置 | / | 处理风量4000CMH，内设活性炭过滤器，迎面风速不大于2.5m/s | 台 |  |
| 111 | 有机废气处理装置 | / | 处理风量4300CMH，内设活性炭过滤器，迎面风速不大于2.5m/s | 台 |  |
| 112 | 有机废气处理装置 | / | 处理风量5700CMH，内设活性炭过滤器，迎面风速不大于2.5m/s |  |  |
| 113 | 有机废气处理装置 | / | 处理风量7000CMH，内设活性炭过滤器，迎面风速不大于2.5m/s | 台 |  |
| 114 | 有机废气处理装置 | / | 处理风量9000CMH，内设活性炭过滤器，迎面风速不大于2.5m/s | 台 |  |
| 115 | 有机废气处理装置 | / | 处理风量20000CMH，内设活性炭过滤器，迎面风速不大于2.5m/s | 台 |  |
| 116 | 无机废气处理装置 | / | 10mmPP材质，至少含五个功能段：水箱（配溢水旁通）、均流段、雾化喷淋、除雾段，PP开孔环形鲍尔环填料，最大处理风量20000m3/h，面风速应小于2.5m/s，最大风阻不大于500Pa； | 台 |  |
| 117 | 无机废气处理装置 | / | 1.10mmPP材质，至少含五个功能段：水箱（配溢水旁通）、均流段、雾化喷淋、除雾段，PP开孔环形鲍尔环填料，最大处理风量4800m3/h，面风速应小于2.5m/s，最大风阻不大于500Pa； | 台 |  |
| 118 | 变风量碟阀φ315 | / | 阀体采用PP防腐阻燃材质，配件采用不锈钢，PP等耐腐蚀材质 | 台 |  |
| 119 | 通风柜控制系统 | / | 含智能控制器智能控制面板唯一传感器区域传感器 | 套 |  |
| 120 | 自动门高系统 | / | 1.自适应自动升降。2.随动升降。3.自动限高。4.防夹功能。5.红外触发上升功能 | 套 |  |
| 121 | 成品冷库 | / | 2-8℃成品冷库，尺寸6350*3100*2800mm，库板双面用0.326彩钢板聚氨酯100mm厚库板聚氨酯容重40±2kg，带800×1800mm冷库门，灯具，配套一用一备3匹风冷机（含15m铜管控制）。 | 套 |  |
| 122 | 成品冷库 | / | 零下20℃成品冷库，尺寸7400*3620*2800mm，库板双面用0.326彩钢板聚氨酯100mm厚库板聚氨酯容重40±2kg，带1000×1800mm冷库门，灯具，配套一用一备8匹风冷机组（含15m铜管控制） | 套 |  |
| 123 | 中效过滤箱 | / | 带F8中效过滤器 迎风面风速不大于2.5m/s 参考尺寸（mm）:900x900x1300 处理风量:5000CMH | 套 |  |
| 124 | 高效过滤箱 | / | 带H13高效过滤器 迎风面风速不大于2.5m/s 参考尺寸（mm）:900x600x1300 处理风量:3500CMH | 套 |  |
| 125 | 高效过滤箱 | / | 带H13高效过滤器 迎风面风速不大于2.5m/s 参考尺寸（mm）:900x600x1300 处理风量:3800CMH | 套 |  |
| 126 | 高效过滤箱 | / | 带H13高效过滤器 迎风面风速不大于2.5m/s 参考尺寸（mm）:900x600x1300 处理风量:4500CMH | 套 |  |
| 127 | 高效过滤箱 | / | 带H13高效过滤器 迎风面风速不大于2.5m/s 参考尺寸（mm）:900x900x1300 处理风量:4900CMH | 套 |  |
| 128 | 高效过滤箱 | / | 带H13高效过滤器 迎风面风速不大于2.5m/s 参考尺寸（mm）:900x900x1300 处理风量:5000CMH | 套 |  |
| 129 | 高效过滤箱 | / | 带H13高效过滤器 迎风面风速不大于2.5m/s 参考尺寸（mm）:900x900x1300 处理风量:5500CMH | 套 |  |
| 130 | 高效过滤箱 | / | 带H13高效过滤器 迎风面风速不大于2.5m/s 参考尺寸（mm）:1200x900x1300 处理风量:7900CMH | 套 |  |
| 131 | 高效过滤箱 | / | 带H13高效过滤器 迎风面风速不大于2.5m/s 参考尺寸（mm）:1200x900x1300 处理风量:9700CMH | 套 |  |
| 132 | 高效过滤箱 | / | 带H13高效过滤器 迎风面风速不大于2.5m/s 参考尺寸（mm）:1200x900x1300 处理风量:7900-9700CMH | 套 |  |
| 133 | 中效过滤箱 | / | 带F8中效过滤器 迎风面风速不大于2.5m/s 参考尺寸（mm）:900x900x1300 处理风量:5300CMH | 套 |  |
| 134 | 中效过滤箱 | / | 带F8中效过滤器 迎风面风速不大于2.5m/s 参考尺寸（mm）:1200x900x1300 处理风量:8000CMH | 套 |  |
| 135 | 中效过滤箱 | / | 带F8中效过滤器 迎风面风速不大于2.5m/s 参考尺寸（mm）:1200x1200x1300 处理风量:12800CMH | 套 |  |
| 136 | 高效过滤箱 | / | 带H13高效过滤器 迎风面风速不大于2.5m/s 参考尺寸（mm）:900x600x1300 处理风量:4400CMH | 套 |  |
| 137 | 高效过滤箱 | / | 带H13高效过滤器 迎风面风速不大于2.5m/s 参考尺寸（mm）:900x900x1300 处理风量:6800CMH | 套 |  |
| 138 | 微电脑风量调节阀 | / | 1规格:φ315，全套阀件均为PP材质。 2风量任意调节。 3具备完全密封和止回阀的功能。 | 个 |  |
| 139 | 微电脑风量调节阀 | / | 1规格:φ250，全套阀件均为PP材质。 2风量任意调节。 3具备完全密封和止回阀的功能。 | 个 |  |
| 140 | 微电脑风量调节阀 | / | 1规格:φ200，全套阀件均为PP材质。 2风量任意调节。 3具备完全密封和止回阀的功能。 | 个 |  |
| 141 | 微电脑风量调节阀 | / | 1规格:φ160，全套阀件均为PP材质。 2风量任意调节。 3具备完全密封和止回阀的功能。 | 个 |  |
| 142 | 微电脑风量调节阀 | / | 1规格:φ110，全套阀件均为PP材质。 2风量任意调节。 3具备完全密封和止回阀的功能。 | 个 |  |
| 143 | 微电脑风量调节阀面板（86型） | / | 一体触摸面板，一段风阀角度设定控制；风机控制；风阀开度显示，内置通讯模块，支持MODUS-RS485通信协议 | 个 |  |
| 144 | 微电脑电子风量阀门模拟量执行器 | / | 安装在微电脑风量调节阀阀体上，开关量，3线制2位控制。 | 个 |  |
| 145 | 血站直流变频多联机主机DL-01 | / | 制冷量:136kw，制热量:150kw，最大功率:52.94kw，电源:380V，APF:4.5+4.55 | 台 |  |
| 146 | 血站直流变频多联机主机DL-02 | / | 制冷量:106.5kw，制热量:119.5kw，最大功率:46.5kw，电源:380V，APF:4.3 | 台 |  |
| 147 | 血站直流变频多联机主机DL-03 | / | 制冷量:73.5kw，制热量:82.5kw，最大功率:30kw，电源:380V，APF:4.75 | 台 |  |
| 148 | 血站直流变频多联机主机DL-04 | / | 制冷量:25.2kw，制热量:27kw，最大功率:11.1kw，电源:380V，APF:5.75 | 台 |  |
| 149 | 实验楼直流变频多联机主机DL-01 | / | 制冷量:175kw，制热量:195kw，最大功率:35.65+34.85kw，电源:380V，APF:4.55+4.7 | 台 |  |
| 150 | 实验楼直流变频多联机主机DL-02 | / | 制冷量:163.5kw，制热量:182.5kw，最大功率:31+34.85kw，电源:380V，APF:4.65+4.7 | 台 |  |
| 151 | 实验楼直流变频多联机主机DL-03 | / | 制冷量:185.2kw，制热量:206kw，最大功率:35.65+39.5kw，电源:380V，APF:4.55+4.65 | 台 |  |
| 152 | 实验楼直流变频多联机主机DL-04 | / | 制冷量:270kw，制热量:300kw，最大功率:35.65+39.5kw，电源:380V，APF:4.7+4.7+4.7 | 台 |  |
| 153 | 环绕型出风天井式室内机 | / | 制冷量:16kw，额定电功率:0.11kw，电源:220V | 台 |  |
| 154 | 环绕型出风天井式室内机 | / | 制冷量:14kw，额定电功率:0.1kw，电源:220V | 台 |  |
| 155 | 环绕型出风天井式室内机 | / | 制冷量:12.5kw，额定电功率:0.1kw，电源:220V | 台 |  |
| 156 | 环绕型出风天井式室内机 | / | 制冷量:11.2kw，额定电功率:0.09kw，电源:220V | 台 |  |
| 157 | 环绕型出风天井式室内机 | / | 制冷量:10kw，额定电功率:0.09kw，电源:220V | 台 |  |
| 158 | 环绕型出风天井式室内机 | / | 制冷量:9kw，额定电功率:0.09kw，电源:220V | 台 |  |
| 159 | 环绕型出风天井式室内机 | / | 制冷量:8kw，额定电功率:0.055kw，电源:220V | 台 |  |
| 160 | 环绕型出风天井式室内机 | / | 制冷量:7.1kw，额定电功率:0.055kw，电源:220V | 台 |  |
| 161 | 环绕型出风天井式室内机 | / | 制冷量:6.3kw，额定电功率:0.0.03kw，电源:220V | 台 |  |
| 162 | 环绕型出风天井式室内机 | / | 制冷量:5.6kw，额定电功率:0.03kw，电源:220V | 台 |  |
| 163 | 环绕型出风天井式室内机 | / | 制冷量:5kw，额定电功率:0.03kw，电源:220V | 台 |  |
| 164 | 环绕型出风天井式室内机 | / | 制冷量:4.5kw，额定电功率:0.03kw，电源:220V | 台 |  |
| 165 | 环绕型出风天井式室内机 | / | 制冷量:3.6kw，额定电功率:0.02kw，电源:220V | 台 |  |
| 166 | 环绕型出风天井式室内机 | / | 制冷量:2.8kw，额定电功率:0.2kw，电源:220V | 台 |  |
| 167 | 单面出风天井式室内机 | / | 制冷量:2.2kw，制热量:27kw，额定电功率:0.02kw，电源:220V | 台 |  |
| 168 | 除湿机 | / | 除湿量:60L/D，功率:1.1kw，电源:220V | 台 |  |
| 169 | 除湿机 | / | 除湿量:80L/D，功率:1.1kw，电源:220V | 台 |  |
| 170 | 配电箱1AP-1 | / | Pe=12kw | 台 |  |
| 171 | 配电箱1AP-2 | / | Pe=12kw | 台 |  |
| 172 | 配电箱1AP-3 | / | Pe=73kw | 台 |  |
| 173 | 配电箱1AP-4 | / | Pe=15kw | 台 |  |
| 174 | 配电箱3AP-1 | / | Pe=21kw | 台 |  |
| 175 | 配电箱3AP-2 | / | Pe=16kw | 台 |  |
| 176 | 配电箱3AP-3 | / | Pe=21kw | 台 |  |
| 177 | 配电箱3AP-4 | / | Pe=25kw | 台 |  |
| 178 | 配电箱4AP-1 | / | Pe=22kw | 台 |  |
| 179 | 配电箱4AP-2 | / | Pe=10kw | 台 |  |
| 180 | 配电箱4AP-3 | / | Pe=15kw | 台 |  |
| 181 | 配电箱4AP-4 | / | Pe=21kw | 台 |  |
| 182 | 配电箱5AP-1 | / | Pe=21kw | 台 |  |
| 183 | 配电箱5AP-2 | / | Pe=10kw | 台 |  |
| 184 | 配电箱5AP-3 | / | Pe=26kw | 台 |  |
| 185 | 配电箱5AP-4 | / | Pe=21kw | 台 |  |
| 186 | 配电箱6AP-1 | / | Pe=12kw | 台 |  |
| 187 | 配电箱6AP-2 | / | Pe=12kw | 台 |  |
| 188 | 配电箱6AP-3 | / | Pe=8kw | 台 |  |
| 189 | 配电箱6AP-4 | / | Pe=30kw | 台 |  |
| 190 | 配电箱6AP-5 | / | Pe=36kw | 台 |  |
| 191 | 配电箱8AP-1 | / | Pe=36kw | 台 |  |
| 192 | 配电箱8AP-2 | / | Pe=38kw | 台 |  |
| 193 | 配电箱8AP-3 | / | Pe=13kw | 台 |  |
| 194 | 配电箱8AP-4 | / | Pe=21kw | 台 |  |
| 195 | 实验楼配电箱9AP-1 | / | Pe=22kw | 台 |  |
| 196 | 血站配电箱9AP-1 | / | Pe=20kw | 台 |  |
| 197 | 配电箱9AP-2 | / | Pe=10kw | 台 |  |
| 198 | 配电箱9AP-3 | / | Pe=36kw | 台 |  |
| 199 | 配电箱9AP-4 | / | Pe=27kw | 台 |  |
| 200 | 配电箱9AP-5 | / | Pe=35kw | 台 |  |
| 201 | 配电箱7AP-UPS | / | Pn=35kw | 台 |  |
| 202 | 配电箱9AP-UPS | / | Pn=150kw | 台 |  |
| 203 | 配电箱3UPS | / | Pe=10kw | 台 |  |
| 204 | 配电箱4UPS | / | Pe=35kw | 台 |  |
| 205 | 配电箱5UPS | / | Pe=33kw | 台 |  |
| 206 | 配电箱6UPS | / | Pe=22kw | 台 |  |
| 207 | 配电箱8UPS-1 | / | Pe=28kw | 台 |  |
| 208 | 配电箱8UPS-2 | / | Pe=30kw | 台 |  |
| 209 | 配电箱9UPS | / | Pe=30kw | 台 |  |
| 210 | 配电箱9UPS-1 | / | Pe=55kw | 台 |  |
| 211 | 配电箱9UPS-2 | / | Pe=30kw | 台 |  |
| 212 | 配电箱9UPS-3 | / | Pe=55kw | 台 |  |
| 213 | 配电箱11AP-UPS | / | Pe=30kw | 台 |  |
| 214 | 配电箱12UPS-1 | / | Pe=20kw | 台 |  |
| 215 | 配电箱12UPS-2 | / | Pe=20kw | 台 |  |
| 216 | 配电箱1F-CZ | / | Pe=112kw | 台 |  |
| 217 | 配电箱3F-CZ | / | Pe=85kw | 台 |  |
| 218 | 配电箱4F-CZ | / | Pe=68kw | 台 |  |
| 219 | 配电箱5F-CZ | / | Pe=80kw | 台 |  |
| 220 | 配电箱6F-CZ | / | Pe=100kw | 台 |  |
| 221 | 配电箱8F-CZ | / | Pe=98kw | 台 |  |
| 222 | 配电箱9F-CZ | / | Pe=124kw | 台 |  |
| 223 | 配电箱11AP-1 | / | Pe=22kw | 台 |  |
| 224 | 配电箱11AP-2 | / | Pe=20kw | 台 |  |
| 225 | 配电箱11AP-3 | / | Pe=48kw | 台 |  |
| 226 | 配电箱11AP-4 | / | Pe=20kw | 台 |  |
| 227 | 配电箱12AP-1 | / | Pe=20kw | 台 |  |
| 228 | 配电箱12AP-2 | / | Pe=25kw | 台 |  |
| 229 | 配电箱12AP-3 | / | Pe=22kw | 台 |  |
| 230 | UPS不间断电源 | / | UPS 300KVA/30Min | 台 |  |
| 231 | UPS不间断电源 | / | UPS 150KVA/30Min | 台 |  |
| 232 | 天花无线AP | / | 10/100/1000M电口×2,802.11b/g/n/ac,最大发射功率23dBm,整机功耗:≤12.95W。 | 个 |  |
| 233 | 防爆摄像头 | / | "200万防爆摄像头IP67以上红外夜视自适应编码技术,支持smart265编码POE" | 个 |  |
| 234 | 400万高清红外半球机 | / | 400万1/46812镜头ICR日夜型筒型摄像机,分辨率可达4M,支持低码率低延时ROI感兴趣区域增强编码SVC自适应编码技术,支持smart265编码POE | 个 |  |
| 235 | 门禁机 | / | "1硬件配置:200万像素双目广角摄像头,4.3寸LCD液晶触摸屏。2支持1500人脸3000张卡150000条事件记录。3支持人脸指纹刷卡密码等方式。4支持口罩检测模式" | 个 |  |
| 236 | 电插锁 | / | "1.最大拉力:280kg(600Lbs)*2静态直线拉力;2.支持锁状态反馈,门磁输出,断电开锁;3.具有电锁状态指示灯;4.工作电压:12V/500mA*224V/250mA*2;5.适用门型:木门玻璃门金属门防火门;" | 个 |  |
| 237 | 门禁主机 | / | "主要技术参数:门禁控制主板1输入工作电压:AC220V±P10%50/60Hz2输出电压:12V3使用电池类型:铅酸蓄电池12V7AH4实用时间:接NO锁8-24小时接NC锁3-8小时5工作环境湿度:<95%6温度:-20℃~50℃" | 个 |  |
| 238 | 门口机可视对讲 | / | "1显示屏:尺寸≥7英寸,分辨率≥480*800,电容触摸屏;2金属防暴外壳,嵌入式安装;3内置高清广角摄像头,像素≥200W;4供电方式:支持POE供电(符合 。8支持与室内分机全双工双向可视对讲,视频效果达到1080P;9支持开关门禁时,进行抓拍图像,进行事后追溯;10支持接触放电%%P8KV,空气放电±P15KV,测试中设备无异常,测试结束后检验设备基本功能正常;" | 个 |  |
| 239 | 可视分机 | / | "1.显示屏:≥10英寸液晶显示屏,电容式摸屏,支持多点触摸操作,屏幕分辨率1280x800。2.Android9.0操作系统。处理器4核CPU,主频1.9GHz。内存 2GB,Flash(存储)8GB配置。内置一体化摄像头,摄像头像素200W3.通讯方式:标准RJ45接口,基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息;4.外部接口 :RJ45USBHDMI接口麦克风;5.支持与其他分机/门口机相互呼叫及对讲;6.自带物理报警按键,可一键报警至系统预先设定的其他对讲主机上;7.主机之间可以进行双向全双工高清可视对讲,对讲视频达到1080P,音频达到16KHz,支持回音消除。8.内置高清摄像头,并可调节镜头角度;9.通话全程录音录像,通话时间等形成通话记录,在主机端可以通过关键筛选查看,播放音视频;10.支持接触放电±P8KV,空气放电%%P15KV,测试中设备无异常,测试结束后检验设备基本功能正常;" | 个 |  |
| 240 | 交换机(48口POE全千兆) | / |  | 台 |  |
| 241 | 交换机(16口POE全千兆) | / |  | 台 |  |
| 242 | 交换机(24口全千兆) | / |  | 台 |  |
| 243 | 二氧化碳自动切换装置（半）1+1 | / | 功能:当主供侧钢瓶用空后自动切换到备供侧供气，保证系统连续供气。 产品气阀阀芯材料为316不锈钢（有内衬TEFLON高纯度适用）,阀座:TEFLON。 中间手柄为齿轮箱联动结构，用于主备供切换，操作省力可靠，并保证压差不超过±1.5bar。 结构包括:2个进气阀和2个废气吹扫阀，且都是膜片式截止阀结构。出气口模块集成泄压阀，安装方便。 铝型材面板式安装，整体美观，安装方便；两侧可扩展连接多个钢瓶。 进气压力:最大300bar出气压力可选10/20/50/100bar进/出气接口:1/4"NPT流量:20～70Nm3/h 工作温度:-30℃-+60℃膜片材料:哈氏合金C276对外泄漏率:108mbarl/sec(氦检) 压力表接口“1/4”NPT，本体不锈钢316SUS，气瓶连接端规格适用于所有符合国际标准的气瓶，出口端尺寸为“1/4”-18NPT-F，泄漏率为10-1mbarL/SH e.气阀为一次性调压阀，适用等级为6.0的气体。阀门部件出厂前经超声波洁净处理。调压阀可调压力:0-2.5MPa或0-25MPa。减压阀出口压力:0-1.6Mpa。 系统通过BAM认证，通过高压氧测试，可选集成电接点压力表辅助低压报警。 | 台 |  |
| 244 | 乙炔自动切换装置（半）1+1 | / | 功能:当主供侧钢瓶用空后自动切换到备供侧供气，保证系统连续供气。 产品气阀阀芯材料为316不锈钢（有内衬TEFLON高纯度适用）,阀座:TEFLON。 中间手柄为齿轮箱联动结构，用于主备供切换，操作省力可靠，并保证压差不超过±1.5bar。 结构包括:2个进气阀和2个废气吹扫阀，且都是膜片式截止阀结构。出气口模块集成泄压阀，安装方便。 铝型材面板式安装，整体美观，安装方便；两侧可扩展连接多个钢瓶。 进气压力:最大300bar出气压力可选10/20/50/100bar进/出气接口:1/4"NPT流量:20～70Nm3/h 工作温度:-30℃-+60℃膜片材料:哈氏合金C276对外泄漏率:108mbarl/sec(氦检) 压力表接口“1/4”NPT，本体不锈钢316SUS，气瓶连接端规格适用于所有符合国际标准的气瓶，出口端尺寸为“1/4”-18NPT-F，泄漏率为10-1mbarL/SH e.气阀为一次性调压阀，适用等级为6.0的气体。阀门部件出厂前经超声波洁净处理。调压阀可调压力:0-2.5MPa或0-25MPa。减压阀出口压力:0-1.6Mpa。 系统通过BAM认证，通过高压氧测试，可选集成电接点压力表辅助低压报警。 | 台 |  |
| 245 | 空气自动切换装置（半）1+1 | / | 功能:当主供侧钢瓶用空后自动切换到备供侧供气，保证系统连续供气。 产品气阀阀芯材料为316不锈钢（有内衬TEFLON高纯度适用）,阀座:TEFLON。 中间手柄为齿轮箱联动结构，用于主备供切换，操作省力可靠，并保证压差不超过±1.5bar。 结构包括:2个进气阀和2个废气吹扫阀，且都是膜片式截止阀结构。出气口模块集成泄压阀，安装方便。 铝型材面板式安装，整体美观，安装方便；两侧可扩展连接多个钢瓶。 进气压力:最大300bar出气压力可选10/20/50/100bar进/出气接口:1/4"NPT流量:20～70Nm3/h 工作温度:-30℃-+60℃膜片材料:哈氏合金C276对外泄漏率:108mbarl/sec(氦检) 压力表接口“1/4”NPT，本体不锈钢316SUS，气瓶连接端规格适用于所有符合国际标准的气瓶，出口端尺寸为“1/4”-18NPT-F，泄漏率为10-1mbarL/SH e.气阀为一次性调压阀，适用等级为6.0的气体。阀门部件出厂前经超声波洁净处理。调压阀可调压力:0-2.5MPa或0-25MPa。减压阀出口压力:0-1.6Mpa。 系统通过BAM认证，通过高压氧测试，可选集成电接点压力表辅助低压报警。 | 台 |  |
| 246 | 氦气自动切换装置（半）1+1 | / | 功能:当主供侧钢瓶用空后自动切换到备供侧供气，保证系统连续供气。 产品气阀阀芯材料为316不锈钢（有内衬TEFLON高纯度适用）,阀座:TEFLON。 中间手柄为齿轮箱联动结构，用于主备供切换，操作省力可靠，并保证压差不超过±1.5bar。 结构包括:2个进气阀和2个废气吹扫阀，且都是膜片式截止阀结构。出气口模块集成泄压阀，安装方便。 铝型材面板式安装，整体美观，安装方便；两侧可扩展连接多个钢瓶。 进气压力:最大300bar出气压力可选10/20/50/100bar进/出气接口:1/4"NPT流量:20～70Nm3/h 工作温度:-30℃-+60℃膜片材料:哈氏合金C276对外泄漏率:108mbarl/sec(氦检) 压力表接口“1/4”NPT，本体不锈钢316SUS，气瓶连接端规格适用于所有符合国际标准的气瓶，出口端尺寸为“1/4”-18NPT-F，泄漏率为10-1mbarL/SH e.气阀为一次性调压阀，适用等级为6.0的气体。阀门部件出厂前经超声波洁净处理。调压阀可调压力:0-2.5MPa或0-25MPa。减压阀出口压力:0-1.6Mpa。 系统通过BAM认证，通过高压氧测试，可选集成电接点压力表辅助低压报警。 | 台 |  |
| 247 | 氩气自动切换装置（半）2+2 | / | 功能:当主供侧钢瓶用空后自动切换到备供侧供气，保证系统连续供气。 产品气阀阀芯材料为316不锈钢（有内衬TEFLON高纯度适用）,阀座:TEFLON。 中间手柄为齿轮箱联动结构，用于主备供切换，操作省力可靠，并保证压差不超过±1.5bar。 结构包括:2个进气阀和2个废气吹扫阀，且都是膜片式截止阀结构。出气口模块集成泄压阀，安装方便。 铝型材面板式安装，整体美观，安装方便；两侧可扩展连接多个钢瓶。 进气压力:最大300bar出气压力可选10/20/50/100bar进/出气接口:1/4"NPT流量:20～70Nm3/h 工作温度:-30℃-+60℃膜片材料:哈氏合金C276对外泄漏率:108mbarl/sec(氦检) 压力表接口“1/4”NPT，本体不锈钢316SUS，气瓶连接端规格适用于所有符合国际标准的气瓶，出口端尺寸为“1/4”-18NPT-F，泄漏率为10-1mbarL/SH e.气阀为一次性调压阀，适用等级为6.0的气体。阀门部件出厂前经超声波洁净处理。调压阀可调压力:0-2.5MPa或0-25MPa。减压阀出口压力:0-1.6Mpa。 系统通过BAM认证，通过高压氧测试，可选集成电接点压力表辅助低压报警。 | 台 |  |
| 248 | 氮气自动切换装置（半）2+2 | / | 功能:当主供侧钢瓶用空后自动切换到备供侧供气，保证系统连续供气。 产品气阀阀芯材料为316不锈钢（有内衬TEFLON高纯度适用）,阀座:TEFLON。 中间手柄为齿轮箱联动结构，用于主备供切换，操作省力可靠，并保证压差不超过±1.5bar。 结构包括:2个进气阀和2个废气吹扫阀，且都是膜片式截止阀结构。出气口模块集成泄压阀，安装方便。 铝型材面板式安装，整体美观，安装方便；两侧可扩展连接多个钢瓶。 进气压力:最大300bar出气压力可选10/20/50/100bar进/出气接口:1/4"NPT流量:20～70Nm3/h 工作温度:-30℃-+60℃膜片材料:哈氏合金C276对外泄漏率:108mbarl/sec(氦检) 压力表接口“1/4”NPT，本体不锈钢316SUS，气瓶连接端规格适用于所有符合国际标准的气瓶，出口端尺寸为“1/4”-18NPT-F，泄漏率为10-1mbarL/SH e.气阀为一次性调压阀，适用等级为6.0的气体。阀门部件出厂前经超声波洁净处理。调压阀可调压力:0-2.5MPa或0-25MPa。减压阀出口压力:0-1.6Mpa。 系统通过BAM认证，通过高压氧测试，可选集成电接点压力表辅助低压报警。 | 台 |  |
| 249 | 终端减压器 | / | 进气压力:最大300bar 出气压力:可选1.5/4/10/50/100bar 压力表:可选配无/1个 进/出气接口:1/4"NPT-F 流量:20～70Nm3/h 工作温度:-30℃-+60℃膜片材料:哈氏合金C276 对外泄漏率:10-9mbarl/sec(氦检) 系统通过BAM认证，通过高压氧测试。 | 个 |  |
| 250 | 气体泄漏探测器（氧浓度） | / | （1）检测原理:催化燃烧式； （2）适用气体:天然气液化气煤气氢气烷类炔类烯类等可燃性气体，醇类酮类苯类（二甲苯等）汽油 等液体蒸汽； （3）采样方式:自然扩散； （4）环境条件:温度:-40℃～70℃；湿度:≤95%RH； （5）防爆等级:ExdⅡCT6； （6） 工作电源:DC24V±25%； （7）安装螺纹:G1/2； （8）使用电缆:≥RVVP3×2.5mm2； （9）传输距离:≤1000m； （10）整机重 量:≤1200g； （11）外型尺寸:l×b×h，mm:150×150×60； （12）压力限制:86kPa～106kPa | 个 |  |
| 251 | 气体泄露报警控制器 | / | （1）响应时间:＜10s； （2）指示方式:LED数码显示浓度数据；LED指示报警或故障状态； （3）输出信号:标准(4～20)mA，无源 常开触点，1A/AC220V； （4）工作方式:连续工作； （5）环境条件:温度:-10℃～50℃相对湿度:≤95%； （6）工作电源:AC220V±l0% 50Hz±l%； （7）功率:≤5W/路； （8）探测器供电电压:DC24V±25%； （9）外型尺寸:210mm×350mm×130mm； （10） 控制器与探测器连线要求:三芯电缆单芯线径要求:≥RVVP3×1.5mm2； （11）传输距离:≤1000m | 台 |  |
| 252 | 钢瓶接头 | / | 采用316不锈钢材质，一端符合标准钢瓶的连接型号，另一端连接高压软管。 为了集中供气系统的使用方便，集中供气系统必须设置压力报警系统，并且需要满足以下条件: 能探测每路气体每个输入端（气源/气瓶组）的压力； 配置电阻式彩色液晶触控显示屏，能及时显示每个输入端的压力； 能在显示屏上设置低于或高于某个压力值，并且在满足设置数据条件下，监控屏上会有报警信息提示，同时驱动声光报警器报警； 对于可燃气体配置可燃气体报警系统，当室内可燃气体报警。当积聚至到设定限值时，可燃气体报警系统发出蜂鸣声及灯光指示。并开启风机事故强排风。同时通过气动阀切断易燃易爆气体主管道。 | 台 |  |
| 253 | 9F-KAP | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 254 | 11F-KAP | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 255 | 12F-KAP | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 256 | 13F-KAP | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 257 | XFJ-01空调系统控制系统 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 258 | 9层送排风控制柜 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 259 | XFJ-02空调系统控制系统 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 260 | 11层送排风控制柜 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 261 | AHU-1101空调系统控制柜 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 262 | AHU-1101环境控制柜 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 263 | AHU-1102空调系统控制柜 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 264 | AHU-1102环境控制柜 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 265 | AHU-1201空调系统控制柜 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 266 | AHU-1201环境控制柜 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 267 | 7F理化工艺空调配电箱 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 268 | BF-801空调控制柜 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 269 | BF-901空调控制柜 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 270 | BF-902空调控制柜 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 271 | XF-8-901控制柜 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 272 | 排风控制柜1 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 273 | 排风控制柜2 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 274 | 八层送、排风控制柜1 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 275 | 八层送、排风控制柜2 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 276 | 九层送、排风控制柜1 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 277 | 九层送、排风控制柜2 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 278 | 理化排风控制柜1 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 279 | 理化排风控制柜2 | / | 380V45kw,总开关智能开关,控制2个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 280 | 7F-KAP | / | 380V 520kw,总开关智能开关,控制13个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子 、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 281 | RF-KAP | / | 380V 408.7kw,总开关智能开关,控制7个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子 、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 282 | 1F-KAP | / | 380V 26kw,总开关智能开关,控制3个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌 、电箱底板。 | 台 |  |
| 283 | 洁净空调一级负荷配电箱 | / | 380V 65kw,总开关智能开关,控制1个智能断路器回路,采集监测能耗、电流、电压、欠过压、断电报警、三相平衡等信息。含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌 、电箱底板。 | 台 |  |
| 284 | 风冷模块机配电柜 | / | 380V 285.6kw,配电柜柜内7回路含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 台 |  |
| 285 | AHU-101控制柜 | / | 380V 23.2kw,组合式空调机组(洁净型)(温湿度、制热、制冷、风机变频控制、室外机控制、加湿器、压差开关)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口)、CPU及扩展模块 | 台 |  |
| 286 | AHU-301控制柜 | / | 380V 35kw,组合式空调机组(洁净型)(温湿度、制热、制冷、风机变频控制、室外机控制、加湿器、压差开关)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口 )、CPU及扩展模块 | 台 |  |
| 287 | AHU-302控制柜 | / | 380V 21.8kw,组合式空调机组(洁净型)(温湿度、制热、制冷、风机变频控制、室外机控制、加湿器、压差开关)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接 口)、CPU及扩展模块 | 台 |  |
| 288 | AHU-401控制柜 | / | 380V 65kw,组合式空调机组(洁净型)(温湿度、制热、制冷、风机变频控制、室外机控制、加湿器、压差开关)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口 )、CPU及扩展模块 | 台 |  |
| 289 | AHU-501控制柜 | / | 380V 23.3kw,组合式空调机组(洁净型)(温湿度、制热、制冷、风机变频控制、室外机控制、加湿器、压差开关)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接 口)、CPU及扩展模块 | 台 |  |
| 290 | AHU-502控制柜 | / | 380V 51.6kw,组合式空调机组(洁净型)(温湿度、制热、制冷、风机变频控制、室外机控制、加湿器、压差开关)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接 口)、CPU及扩展模块 | 台 |  |
| 291 | AHU-503控制柜 | / | 380V 15kw,组合式空调机组(洁净型)(温湿度、制热、制冷、风机变频控制、室外机控制、加湿器、压差开关)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口 )、CPU及扩展模块 | 台 |  |
| 292 | AHU-601控制柜 | / | 380V 40kw,组合式空调机组(洁净型)(温湿度、制热、制冷、风机变频控制、室外机控制、加湿器、压差开关)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口 )、CPU及扩展模块 | 台 |  |
| 293 | AHU-602控制柜 | / | 380V 35kw,组合式空调机组(洁净型)(温湿度、制热、制冷、风机变频控制、室外机控制、加湿器、压差开关)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口 )、CPU及扩展模块 | 台 |  |
| 294 | AHU-603控制柜 | / | 380V 41.5kw,组合式空调机组(洁净型)(温湿度、制热、制冷、风机变频控制、室外机控制、加湿器、压差开关)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接 口)、CPU及扩展模块 | 台 |  |
| 295 | XFJ-01控制柜 | / | 380V 30kw,组合式空调机组(温湿度、制热、制冷、风机变频控制、室外机控制、压差开关)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口)、CPU及扩展 模块 | 台 |  |
| 296 | XFJ-02控制柜 | / | 380V33.5kw,组合式空调机组(温湿度、制热、制冷、风机变频控制、室外机控制、压差开关)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口)、CPU及扩展 模块 | 台 |  |
| 297 | 首层新风、排风控制柜1 | / | "功率:220V 2kw;控制楼层送排风(电动阀门、温湿度传感器、压力传感器、压差开关、防火阀)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口)、CPU及扩 展模块" | 台 |  |
| 298 | 首层新风、排风控制柜2 | / | "功率:220V 2kw;控制楼层送排风(电动阀门、温湿度传感器、压力传感器、压差开关、防火阀)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口)、CPU及扩 展模块" | 台 |  |
| 299 | 三层新风、排风控制柜 | / | "功率:220V 4kw;控制楼层送排风(电动阀门、温湿度传感器、压力传感器、压差开关、防火阀)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口)、CPU及扩展模块" | 台 |  |
| 300 | AHU-301环境控制柜 | / | 功率:220V 1kw; 控制房间环境(电动比例阀、电动密闭阀门、温湿度传感器、压力传感器、压差开关等)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口)、CPU及扩展模块 | 台 |  |
| 301 | AHU-302环境控制柜 | / | 功率:220V 1kw; 控制房间环境(电动比例阀、电动密闭阀门、温湿度传感器、压力传感器、压差开关等)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口 )、CPU及扩展模块 | 台 |  |
| 302 | 四层新风、排风控制柜1 | / | "功率:220V 4kw;控制楼层送排风(电动阀门、温湿度传感器、压力传感器、压差开关、防火阀)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口)、CPU及扩 展模块" | 台 |  |
| 303 | 四层新风、排风控制柜2 | / | "功率:220V 2kw;控制楼层送排风(电动阀门、温湿度传感器、压力传感器、压差开关、防火阀)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口)、CPU及扩 展模块" | 台 |  |
| 304 | AHU-401环境控制柜 | / | 功率:220V 1kw; 控制房间环境(电动比例阀、电动密闭阀门、温湿度传感器、压力传感器、压差开关等)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口 )、CPU及扩展模块 | 台 |  |
| 305 | 五层新风、排风控制柜 | / | "功率:220V 4kw;控制楼层送排风(电动阀门、温湿度传感器、压力传感器、压差开关、防火阀)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口)、CPU及扩 展模块" | 台 |  |
| 306 | AHU-501环境控制柜 | / | 功率:220V 2kw; 控制房间环境(电动比例阀、电动密闭阀门、温湿度传感器、压力传感器、压差开关等)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口 )、CPU及扩展模块 | 台 |  |
| 307 | AHU-502环境控制柜 | / | 功率:220V 2kw; 控制房间环境(电动比例阀、电动密闭阀门、温湿度传感器、压力传感器、压差开关等)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口 )、CPU及扩展模块 | 台 |  |
| 308 | AHU-503环境控制柜 | / | 功率:220V 2kw; 控制房间环境(电动比例阀、电动密闭阀门、温湿度传感器、压力传感器、压差开关等)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口 )、CPU及扩展模块 | 台 |  |
| 309 | 六层新风、排风控制柜 | / | "功率:220V 4kw;控制楼层送排风(电动阀门、温湿度传感器、压力传感器、压差开关、防火阀)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口)、CPU及扩 展模块" | 台 |  |
| 310 | AHU-601环境控制柜 | / | 功率:220V 2kw; 控制房间环境(电动比例阀、电动密闭阀门、温湿度传感器、压力传感器、压差开关等)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口 )、CPU及扩展模块 | 台 |  |
| 311 | AHU-602环境控制柜 | / | 功率:220V 2kw; 控制房间环境(电动比例阀、电动密闭阀门、温湿度传感器、压力传感器、压差开关等)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口 )、CPU及扩展模块 | 台 |  |
| 312 | AHU-603环境控制柜 | / | 功率:220V 4kw; 控制房间环境(电动比例阀、电动密闭阀门、温湿度传感器、压力传感器、压差开关等)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口 )、CPU及扩展模块 | 台 |  |
| 313 | 7F排风控制柜 | / | "功率:380V 21.2kw;1、排风变频控制。变频控制4套排风系统,(过滤器、电动阀、静压传感器、压差开关)。2、含编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口)、CPU及 扩展模块。" | 台 |  |
| 314 | 净化排风控制柜1 | / | "功率:380V 13.5kw;1、排风变频控制。变频控制3套排风系统,(过滤器、电动阀、静压传感器、压差开关)。2、含编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口)、CPU及 扩展模块。" | 台 |  |
| 315 | 净化排风控制柜2 | / | "功率:380V 12.5kw;1、排风变频控制。变频控制3套排风系统,(过滤器、电动阀、静压传感器、压差开关)。2、含编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口)、CPU及 扩展模块。" | 台 |  |
| 316 | 净化排风控制柜3 | / | "功率:380V 15.5kw;1、排风变频控制。变频控制3套排风系统,(过滤器、电动阀、静压传感器、压差开关)。2、含编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口)、CPU及 扩展模块。" | 台 |  |
| 317 | 冷冻水水泵控制柜 | / | "380V 30kw,控冷冻水水泵(水泵联动组合风柜、模块机启停)数据采集控制,弱电编程软件、通讯装置(通讯模块、通讯协议、通讯接口)、CPU及扩展模块" | 台 |  |
| 318 | HIM人机界面面板 | / | "1.空调机组液晶触摸控制面板2.规格:10寸全彩触摸屏3.其他" | 台 |  |
| 319 | 人机界面交互设计及编程 | / | 1、功能:接收实时室内外环境参数,分析环境参数与设计值的偏离,主动判断与调整机组各功能段(过滤段、冷水段 、表冷段、再热段、加湿段、混合段等等)的工作模式与状态,联动排风工况,以保障各系统的正常运行;2、内容 :包括系统软件二次开发、程序编写,多层次菜单,管控页面,日志,报警维护等。 | 台 |  |
| 320 | 环境参数显示面板 | / | 安装于主实验室,温度、湿度、压差等参数显示,系统故障报警等功能 | 台 |  |
| 321 | 紫外照明互锁箱 | / | 紫外灯消毒控制,杀菌联锁控制系统程序;含DI/DO点位、控制器及触摸屏程序对接、电箱接线及对接等 | 台 |  |
| 322 | 变频器 | / | "1、规格:380V/7.5kw2、说明:标配LED操作面板3、内置PID控制、内置计数器和节能计算器。4、内置MiniUSB接口,可连接电脑进行调试、参数复制及软件更新;5、宽幅电压最高到480V+10%(500V),低电压运行,电网电压偏低及不稳定可选择降额输出。6、零距离无缝并排安装。" | 台 |  |
| 323 | 新风温湿度传感器 | / | 1、HR:0~100%RH 2、T:-40~60℃ | 台 |  |
| 324 | 排风温湿度传感器 | / | 1、HR:0~100%RH 2、T:-40~60℃ | 台 |  |
| 325 | 送风温湿度传感器 | / | 1、HR:0~100%RH 2、T:-40~60℃ | 台 |  |
| 326 | 房间温湿度传感器 | / | 1、HR:0~100%RH 2、T:-40~60℃ | 台 |  |
| 327 | 温湿度传感器数据采集集成 | / | "1、功能:对不同时段采集的温湿度数据进行存储、分析及应用处理;2、包括:数据处理小程序编程、数据报表表格设置及录入,数据传送指令编排及反馈处理;" | 台 |  |
| 328 | 房间微压差传感器 | / | "1、量程:%%P50Pa2、精度:全量程%%P1.0%3、输入:二线制4、输出:4~20mA 5、材质:高精度硅压阻式差压芯体6、稳定性:1.0%FS/y" | 台 |  |
| 329 | 房间微压差传感器数据采集集成 | / | "1、功能:对不同时段采集的房间微压差传感器数据进行存储、分析及应用处理;2、包括:数据处理小程序编程、数据报表表格设置及录入,数据传送指令编排及反馈处理;" | 台 |  |
| 330 | 房间动态压力梯度控制程序设计 及编程 | / | 动态压力梯度控制、压力梯度失控报警、高效堵塞报警控制系统程序;含IO点位、控制器及触摸屏程序对接、电箱接线及对接等 | 台 |  |
| 331 | 管道静压传感器 | / | "1、量程:0-1250Pa2、精度:全量程%%P1.0%3、输入:二线制4、输出:4~20mA 5、材质:高精度硅压阻式差压芯体6、稳定性:1.0%FS/y" | 台 |  |
| 332 | 管道静压传感器数据采集集成 | / | "1、功能:对不同时段采集的管道静压数据进行存储、分析及应用处理;2、包括:数据处理小程序编程、数据报表表格设置及录入,数据传送指令编排及反馈处理;" | 台 |  |
| 333 | 高效失效检测报警装置 | / | 可标定(200-1000)Pa,24VAC/DC | 台 |  |
| 334 | 中效失效检测报警装置 | / | 可标定(50-500)Pa,24VAC/DC | 台 |  |
| 335 | 初效失效检测报警装置 | / | 可标定(50-500)Pa,24VAC/DC | 台 |  |
| 336 | 机组缺风保护报警装置 | / | 可标定(50-500)Pa,24VAC/DC | 台 |  |
| 337 | 报警装置数据采集集成 | / | "1、功能:对不同时段采集的数据进行存储、分析及应用处理;2、包括:数据处理小程序编程、数据报表表格设置及录入,数据传送指令编排及反馈处理;" | 台 |  |
| 338 | 实验室环境实时控制系统（中央工作站硬件、软件） | / | 硬件部分: 1.系统WEB后台服务器 2.数据采集、业务数据存储、设备数据历史存储服务器 3.平台工作站 4.一体机监控屏(42寸) 5.专用可持续电源(UPS) 6.数据汇聚中心控制系统 7.HIM人机界面面板 8.人机界面交互设计及编程 9.短信报警管理模块 10.SIM卡 11.汇聚交换机 12.网络机柜 软件部分: 1.基础管理平台 2.短信报警平台 3.报警服务 4.实验室设施数字化管理系统 5.实验室建筑BIM建模 6.实验室机电暖通BIM建模 7.实验室设备BIM建模 8.楼层交互界面制作 9.能耗管理系统 10.实验室环实时监测系统 11.通风专业监控系统 12.净化空调专业界面制作 13.集中供气专业界面制作 14.冰箱温度专业界面制作 15.照明与紫外灯互锁专业界面制作 16.空调冷冻水系统专业界面制作 17.智慧用电系统专业界面制作 18.舒适性空调系统设备专业界面制作 19.危化品管理系统设备专业界面制作 20.专业系统数据桥接及配合 21.数据驱动模块 | 套 |  |
| 339 | 血站实验室环境实时控制系统（中央工作站硬件、软件） | / | 硬件部分: 1.系统WEB后台服务器 2.数据采集、业务数据存储、设备数据历史存储服务器 3.平台工作站 4.一体机监控屏(42寸) 5.专用可持续电源(UPS) 6.数据汇聚中心控制系统 7.HIM人机界面面板 8.人机界面交互设计及编程 9.短信报警管理模块 10.SIM卡 11.汇聚交换机 12.网络机柜 软件部分: 1.基础管理平台 2.短信报警平台 3.报警服务 4.实验室设施数字化管理系统 5.实验室建筑BIM建模 6.实验室机电暖通BIM建模 7.实验室设备BIM建模 8.楼层交互界面制作 9.能耗管理系统 10.实验室环实时监测系统 11.通风专业监控系统 12.净化空调专业界面制作 13.冰箱温度专业界面制作 14.照明与紫外灯互锁专业界面制作 16.智慧用电系统专业界面制作 17.专业系统数据桥接及配合 18.数据驱动模块 | 套 |  |
| 340 | 温度监测系统 | / | 1.无线温度传感装置(冰箱用) 2.无线测温中继器(主机) 3.室内温湿度传感器 4.超低温冰箱温度传感器 5.温度监测系统管理软件 | 套 |  |
| 341 | 故障诊断报警与预警管理平台 | / | 1.故障诊断报警与预警软件 2.故障诊断报警与预警系统功能整合 | 套 |  |
| 342 | 液相管道式废液收集安全系统（4台） | / | 管道式废液收集安全系统+报警器 进样系统 1、适用于HPLC多台试剂密封,阻止试剂挥发,保障职业健康安全; 2、采用GL45密封盖,单通道[接口直径可选1.6、2.3、3.2],配单向空气阀 3、优化通排风设施,减少排风能耗,减少废气排放及废气治理投入 并联收集废液管道式收集系统 1、采用HD-PE废液专用管道 2、直径32mm管道 3、具有导静电性,适合HPLC乙腈甲醇收集 4、多台仪器汇集在一个独立收集桶,减少风险源 5、带自动液位声光报警器,实时监控液位水平 6、UN道路运输认证,SGS气密性安全认证 7、活性碳过滤器,6个月使用期 | 套 |  |
| 343 | 液质管道式废液收集安全系统（2台） | / | 管道式废液收集安全系统+报警器 进样系统 1、适用于HPLC多台试剂密封,阻止试剂挥发,保障职业健康安全; 2、采用GL45密封盖,单通道[接口直径可选1.6、2.3、3.2],配单向空气阀 3、优化通排风设施,减少排风能耗,减少废气排放及废气治理投入 并联收集废液管道式收集系统 1、采用HD-PE废液专用管道 2、直径32mm管道 3、具有导静电性,适合HPLC乙腈甲醇收集 4、多台仪器汇集在一个独立收集桶,减少风险源 5、带自动液位声光报警器,实时监控液位水平 6、UN道路运输认证,SGS气密性安全认证 7、活性碳过滤器,6个月使用期 | 套 |  |
| 344 | 更衣柜 | / | 1、规格:600/900*500*1900 2、材质:全钢结构，钢质门、内置钢制活动层板、配不锈钢挂衣通及带锁，具体性能及配置如下: 3、钢板材质:柜体采用裸板厚度≥0.8mm一级冷轧钢板，主支撑结构件采用1.5mm以上一级冷轧钢板，表面静电喷粉涂装，冲击强度无裂纹，无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 4、五金配件:采用海福乐、海蒂诗、BMB同档次及以上品牌。 5、合页或铰链开合灵活无燥音，接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 6、每个柜子必须具备调节水平功能。配置不低于4片层板。 | 套 |  |
| 345 | 不锈钢水槽台 | / | 1、规格:450*400*8502、材质:1.0mm厚304#不锈钢板材质，不锈钢台面配一体成型不锈钢水槽，台面预留水龙头安装孔，落地式结构，下柜配不锈钢实掩门 | 套 |  |
| 346 | 边台、中央台、转角柜实验操作台面 | / | 1、结构:全钢落地结构。 2、台面:边台、中央台、转角台等实验操作台采用厚度≥13mm耐腐蚀热固性高压树脂板（也称:实芯理化板），台面边缘采用同质板材加厚至≥26mm。 | m |  |
| 347 | 试剂架（桌上型） | / | 1、规格:300*150*1950 2、材质:钢制结构，采用1.0mm厚度优质冷轧钢板折弯成型，表面酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末。 | 套 |  |
| 348 | 悬吊式试剂架 | / | 1、规格:L*350*1500 2、材质:钢玻结构。 2.1、钢立柱:主立柱采用1.0mm钢板经数控加工，焊接、酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，表面需附着力高、硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 2.2、挂件托板:采用1.5mm冷轧钢板经剪裁、定位打孔折弯后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。 2.3、层板:层板采用12mm玻璃，周边倒角。层高可以任意自由调节。 2.4、防落架:采用1.0mm优质铝合金椭圆型材，经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化而成，形成通体防落架，有效防止试剂跌落，保护实验室工作人员人身安全。 2.5、带悬吊式铝型材固定脚架。 | 套 |  |
| 349 | 特大号PP水盆 | / | 1、水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导 流线。 2、PP水槽性能要求: ①．球压痕硬度试验:依据GB/T3398-2008标准，两块试样叠合测试，试样总厚度为7.2mm，检验结果≥358N； ②．总挥发性有机物（TVOC)释放率:依据JG/T528-2017标准，检测结果≤0.04，符合I类材料； ③.耐腐蚀性试验:依据GB/T11547-2008标准，77%硫酸与70%硝酸的混合物(等体积比例)、36%盐酸、42%氢氟酸、98%硫酸、饱和氢氧化钠溶液等16种试剂，分别浸泡，无明显变化。 | 套 |  |
| 350 | 大号PP水盆 | / | 1、水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导 流线。 2、PP水槽性能要求: ①．球压痕硬度试验:依据GB/T3398-2008标准，两块试样叠合测试，试样总厚度为7.2mm，检验结果≥358N； ②．总挥发性有机物（TVOC)释放率:依据JG/T528-2017标准，检测结果≤0.04，符合I类材料； ③.耐腐蚀性试验:依据GB/T11547-2008标准，77%硫酸与70%硝酸的混合物(等体积比例)、36%盐酸、42%氢氟酸、98%硫酸、饱和氢氧化钠溶液等16种试剂，分别浸泡，无明显变化。 | 套 |  |
| 351 | 中号PP水盆 | / | 1、水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导 流线。 2、PP水槽性能要求: ①．球压痕硬度试验:依据GB/T3398-2008标准，两块试样叠合测试，试样总厚度为7.2mm，检验结果≥358N； ②．总挥发性有机物（TVOC)释放率:依据JG/T528-2017标准，检测结果≤0.04，符合I类材料； ③.耐腐蚀性试验:依据GB/T11547-2008标准，77%硫酸与70%硝酸的混合物(等体积比例)、36%盐酸、42%氢氟酸、98%硫酸、饱和氢氧化钠溶液等16种试剂，分别浸泡，无明显变化。 | 套 |  |
| 352 | PP小水杯 | / | 1、水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导 流线。 2、PP水槽性能要求: ①．球压痕硬度试验:依据GB/T3398-2008标准，两块试样叠合测试，试样总厚度为7.2mm，检验结果≥358N； ②．总挥发性有机物（TVOC)释放率:依据JG/T528-2017标准，检测结果≤0.04，符合I类材料； ③.耐腐蚀性试验:依据GB/T11547-2008标准，77%硫酸与70%硝酸的混合物(等体积比例)、36%盐酸、42%氢氟酸、98%硫酸、饱和氢氧化钠溶液等16种试剂，分别浸泡，无明显变化。 | 套 |  |
| 353 | 三口水龙头 | / | 1、材质要求:水龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼情况；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，具有防紫外线辐射、耐化学腐蚀等；陶瓷阀芯可90度旋转，具有耐磨、耐腐蚀等； 生。 3、水龙头其他性能要求: ①．抗菌性:依据JC/T897-2014标准，要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，表皮葡萄球菌等）； ②．连接软管耐压性:依据GB/T23448-2019标准，连接软管加压≥3.5MPa时，软管无破裂、渗漏和其他缺陷； ③．连接软管密封性:根据《卫生洁具—软管》（GB/T23448-2019），初始动压在0.3MPa流速6L/min，保持5分钟，软管无破裂、渗漏现象和其他缺陷。 | 个 |  |
| 354 | 单口水龙头 | / | 1、材质要求:水龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼情况；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，具有防紫外线辐射、耐化学腐蚀等；陶瓷阀芯可90度旋转，具有耐磨、耐腐蚀等； 生。 3、水龙头其他性能要求: ①．抗菌性:依据JC/T897-2014标准，要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，表皮葡萄球菌等）； ②．连接软管耐压性:依据GB/T23448-2019标准，连接软管加压≥3.5MPa时，软管无破裂、渗漏和其他缺陷； ③．连接软管密封性:根据《卫生洁具—软管》（GB/T23448-2019），初始动压在0.3MPa流速6L/min，保持5分钟，软管无破裂、渗漏现象和其他缺陷。 | 个 |  |
| 355 | 感应水龙头 | / | 特征及性能说明 1）、主体:采用黄铜镀铬处理 2）、阀芯:材质为黄铜 3）、外形尺寸:L:≥170mm，E≥25mm，H2≥35mm，D≥45mm. 4）、给水口径:G1/2 5）、使用水压:0.05-0.50Mpa 6）、电源电压:DC6V或AC220V 7）、感应时间:<1.0s 8）、整机能耗:<1.0W 9）、人体感应距离:10-15cm 10）、使用环境温度:1-45℃ 11）、水嘴流量:符合CJ/194标准，0.05L/s≤流量≤0.125L/s. 12）、控制盒IP34级防水等级 13）、产品依据CJ/T194-2014进行检测，检验内容包含以下检验项目:工作寿命、密封性能、强度性能、水流量（水嘴）、欠压保护、断电保护、抗干扰性能、整机能耗、启闭时间、尺寸（mm）。 14）、外壳等级保护:根据GB/T4208-2017标准。 | 个 |  |
| 356 | 台式单口洗眼器 | / | 1、主体:加厚铜质H59-1； 2、洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，可防止冲伤眼睛； 3、莲蓬头护罩:Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成二次伤害； 4、防尘盖:PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然的短暂高水压，可防止冲伤眼睛，防尘盖应连接于护罩可防尘脱落。使用时可自动被水冲开； 5、水流锁定开关:水流开启，水流锁定功能一次完成； 6、前置过滤器:配有小型前置过滤器，可去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，可避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 7、供水软管:长度≥1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，可防止生锈、渗漏。 8、洗眼水流量:＞6L/min； 9、抗菌性:根据《抗菌陶瓷制品抗菌性能检测》（JC/T897-2014），要求菌种检测需≥12种细菌，检测值≥99.99%；（菌种包括但不限于金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、宋氏志贺氏菌） | 个 |  |
| 357 | 滴水架 | / | 1、材料:采用高密度PP材质，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹； 2、款式:滴水棒卡扣为嵌入式，可拆卸，安装简便，不易脱落，左右摇晃<1mm； 3、接水底部:中间设有排水孔； 4、可拆卸式滴水棒:滴水棒27/52根； 5、滴水架性能要求: ①．弯曲强度试验:根据《塑料弯曲性能的测定》（GB/T9341-2008），检测结果值≥30MPa； ②．垂直燃烧试验:依据GB/T2408-2021标准，实测值V-0； ③．耐老化性能:依据GB/T16422-2022标准，氙灯光源暴露:氙灯测试120小时，结果为外观无变化。 6.安装方式:壁挂式或台式； | 个 |  |
| 358 | 高温/培养矮台 | / | 规格:L*800*600； 1、台面:采用18mm黑色大理石台面，抑菌、易清洁，操作面前缘边经打磨抛光处理，结构坚固致密,能抗强冲击,耐高温，更具有良好的承重性能； 2、柜体:采用1.0mm厚优质冷轧钢板材质，所有工件经模具冲压折弯焊接成型，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊；构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮 防锈性能； 3、门板:采用1.0mm厚优质冷轧钢板材质，内外双层扣合式，门板夹层内填充隔音材料；所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊；构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，经高 个 温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能； 4、拉手:可选与柜门一体成型的内凹的长条扣手；也可选模具成形的不锈钢或铝合金扣手；拉手材质均具有耐、酸碱、防潮防锈，使用寿命长等优点； 5、滑轨:采用黑色静音16寸三节滑轨，抽拉自如，无噪音，承重性能好等优点； 6、合页:304#不锈钢外盖门折弯合页； 7、可调脚:采用实验室专用高强度尼龙压铸地脚，通M10×40螺杆连接组合，承重，防潮，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体0-30MM的高度； | m |  |
| 359 | 不锈钢台 | / | 规格:L*600/750*850； 1、框架:采用38*38×1.0mm厚304#不锈钢管焊接而成，所有工件经冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，焊接口表面光滑与原表面无大差异； 2、台面:采用1.0mm厚304#不锈钢板焊接成型，中间发泡加固，台面板总厚度40mm；焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，焊接口表面光滑与原表面无大差异； 3、地脚:专用地脚尼龙压铸不锈钢螺杆，承重，防潮，防锈，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体30-50MM的高度； 4、不含柜体； | m |  |
| 360 | 天平台 | / | 规格:900*600*850； 1、主体支架采用60mm×40mm×2.0mm的方钢管，表面经酸化、磷化后用灰白环氧树脂均匀喷涂，180℃高温固化；中间内嵌60mm厚大理石台面，周围60mm厚大理石台面，三级防震，可双重调节水平，可防止或降低外来震动 的影响。 2、天平台台面正视面板平整度及天平台底脚平稳性均需符合《实验室家具通用技术条件》（GB24820-2009）要求； | m |  |
| 361 | 货架 | / | 规格:1200*600*1900； 1、材质:拆装结构，框架采用0.8mm厚度优质冷轧钢板经数控剪板、冲压、折弯、焊接等一系列工艺成型，再经酸洗磷化后喷环氧树脂粉末高温固化； 2、标配:三层活动层板；横梁0.8mm厚，层板采用0.4mm厚钢板制作，承重性强； 3、检测7项项目:外形尺寸偏差、形状位置公差、木工及外观要求、用料要求、有害物质限量、安全性能要求、理化性能，全部判定:合格； 4、金属喷（塑）漆涂层性能:理化性能中的操作台柜体、储物柜表面:硬度检测结果为合格，耐腐蚀检测结果为合格，附着力检测结果为合格； | 个 |  |
| 362 | 储物柜/文件柜 | / | 1.柜体:采用1.0mm厚优质冷轧钢板材质 2.柜门:采用1.0mm厚优质冷轧钢板材质冲压而成，内外双层扣合式 3.活动搁板:采用1.0mm厚冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板 | 个 |  |
| 363 | 实验凳 | / | 1、椅面材质:PU聚氨酯发泡 2、座垫尺寸:直径330mm 3、功能:座垫升降调节 4、椅脚:冷轧钢镀铬/直径530mm 5、脚轮:防静电塑胶固定脚杯 6、表面电阻与体积电阻105-108Ω 7、气杆:360度旋转，SGS认证，PICC承保，质保三年。常规高度采用160#气杆，坐高升降范围约420-540MM。 | 个 |  |
| 364 | A2生物安全柜 | / | 1.气流模式:达到30%外排，70%循环要求。 2.产品认证:通过中国YY0569标准。 3.外形尺寸:长*宽*高:1340/1950*810*1390（mm）；支架711mm。 4.工作区尺寸:长*宽*高:1220/1830*570*660（mm）； 5.控制器系统:过滤器寿命智能数字化显示，风速显示，紫外灯灭菌时间程序控制，安全状态显示功能，风速异常报警。 6.风机系统:使用高效节能型直流ECM风机，具有阻力感应补偿功能，在过滤网阻力增加300%时仍能提供安全风速。 7.风速显示:配有温度补偿功能的高精度风速传感器，实时检测下降风速和流入风速，并在液晶屏上实时显示。 8.风速:下降气流平均流速>0.35m/s；流入气流平均流速>0.53m/s。 9.过滤器:配两块ULPA超高效过滤器，针对0.12μm颗粒系过滤效率大于99.999%。 10.洁净等级:ISO14644.1国际标准Class3（1级洁净标准）。 11.照度:>1200Lux。12.噪音:<65dBA。13.功率:236W； 14.操作台面:一体式设计，没有接缝和螺丝。 15.操作区侧壁:1.5mm厚的304不锈钢一体成形，无接缝，大圆弧角设计，便于清洁。 16.具有RS232数据输出端口可进行远程监控。 17.配有纸张捕获格栅，可加装预过滤器。 18.搁手架:不锈钢材质，操作区等宽且易于拆卸，操作舒服，适合长时间的操作。 19.柜体:5º角倾斜人体工程学设计，增加操作舒适性。 20.操作前窗:可防爆防紫外的钢化玻璃。 21.柜体涂层:柜体外部采用含银离子抗菌涂层，可抑制微生物在柜体表面滋生。 22.配置:带轮支架一个，30W紫外灯一支。 | 台 |  |
| 365 | B2生物安全柜 | / | 1、气流模式:达到100%外排，排风量≥1500m3/H，全压不低于600Pa。 2、外形尺寸:1420*852*2351（mm）；含支架。 3、控制器系统:过滤器寿命智能数字化显示，风速显示，紫外灯灭菌时间程序控制，安全状态显示功能，风速异常报警 4、管道阀门:外排风管道最好加装单向阀或电磁阀。 5、管道采用直径250mm或300mm的PVC圆形管道，并加装风量调节阀或调频装置，可进行外排风量控制 6、洁净等级:ISO14644.1国际标准Class 3（1级洁净标准）。 7、操作台面:一体式设计，没有接缝和螺丝 8、操作区侧壁:1.5mm厚的304不锈钢一体成形，无接缝，大圆弧角设计，便于清洁。 9、具有RS232数据输出端口可进行远程监控 10、操作前窗:可防爆防紫外的钢化玻璃 | 台 |  |
| 366 | 超净工作台 | / | 1、工作条件:工作温度0℃—40℃，相对湿度85%；*220V，50HzHz条件下可连续24小时运行或任意间断运行； 2、运输条件:适于在气温-40℃—50℃之间，相对湿度90%的环境下运输； 3、气流形式:垂直层流； 4、尺寸:内部工作区尺寸(宽×深×高)1270*524*570mm 装置外形尺寸(宽×深×高)1340*620*1695mm 5、过滤技术:HEPA采用HV滤芯，过滤效率99.99%（≥0.3μm颗粒）； 6、洁净度:ISO5级； 7、沉降菌浓度≤0.5cfu/皿•0.5h； 8、噪音≤62dB(A)； 9、平均风速:0.3m/s（可调）； 10、照度≥800Lx； 11、额定功率:170W； 12、重量:140Kg； 13、HEPA高效过滤器对于>0.3微米直径的固体颗粒系的截留效率达到99.99%； 14、结构:全钢结构，前端圆弧一体成型的优质304不锈钢作业台面，易清洁，操作舒适，减轻作业疲劳。箱体采用优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，流线型的豪华整机造型,使作业区气流受扰动最少。 15、工作状态监测与显示:高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作，实时显示风速、过滤器运行状态，过滤器寿命显示及报警，工作窗开启超过规定高度报警。 16、照明系统采用节能LED名牌灯具,护眼设计。 17、带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。 18、人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。带PAO采样口更方便扫描检测高效过滤效率。 19，采用独特日本移门系统技术，钢化安全玻璃，手动移门升降系统控制位置，上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。 20、紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，紫外灯预约定时，紫外灯荧光灯互锁，带备用插座设计，断路保护功能，实验使用安全方便。 | 台 |  |
| 367 | 万向排气罩 | / | 1、结构组成: 1.1、主体材质:采用高密度PP材质，防腐蚀。 1.2、固定底座:采用高密度PP材质。固定基座的结构与固定方式需确保移动风罩安装及使用时的稳定 1.3、连接杆:使用304不锈钢材质，防腐蚀。 1.4、罩体:高密度PC材质，Φ375mm。 1.5、结构形式:三节关节连接而成，可实现360°全方位旋转和上下左右任意角度调节。 2、活动范围:最大活动半径可达1200mm或以上。 3、关节灵活性: 3.1、关节材质:采用高密度PP材质，可360度自由旋转并能调节方向。 3.2、关节密封:配备高密度橡胶密封圈，可确保接缝处密封，防止漏气，并减少运行时的噪音。 4、风量控制:气流调节阀:可手动调节气流量，可在特定范围内精确控制吸入气体的速度。 5、管道直径: 5.1、风管直径:直径为Φ75mm。 5.2、底座管直径:直径为Φ90mm。 6、PP万向抽风罩性能要求: ①根据GB/T9341-2008、GB/T1043-2008、GB/T1633-2000标准，弯曲弹性模量≥1580MPa；简支梁缺口冲击强度≥20KJ/m2；维卡软化温度≥145.0℃； ②压降及噪音测试:依据ISO5167-1:2003和GB/T9069-2008标准，提供压降测试的曲线图以及噪音测试的曲线图； | 个 |  |
| 368 | 原子吸收罩 | / | 1、304#不锈钢材质，全套设备包括:不锈钢集气罩、带手动调节不锈钢导风管等。 2、不锈钢集气罩:采用1.0mm304不锈钢板制作，尺寸约为500×500mm，根据实验需要方便使用。 3、不锈钢导风管:采用1.0mm厚304不锈钢制作，风管直径为DN200mm。另外，在导风管上配有手动调节阀，开启度可以0o到180o，可任意调节风量。 4、安装:原子吸收罩的安装用支架固定于屋顶天花上，并和PP排气管连接。 5、风量要求:根据实验要求的不同，风量可有不同的设计值,风量为800m3/h，噪音60db以下。 6、温度范围-15℃-80℃ | 个 |  |
| 369 | PP试剂柜（带抽风） | / | 1、规格:900*450*1900 2、柜体采用8mm厚PP（聚乙烯）板材，上部为玻璃PP门，下部为PP门，上下两层各带一块PP固定层板，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性，视窗采用5mm钢化玻璃及有机玻璃制作，顶部开设有管径90～110mm的抽气口； | 个 |  |
| 370 | 全钢样品柜/试剂柜/储物柜/文件柜 | / | 规格:900*450*1900； 1、柜体:采用1.0mm厚优质冷轧钢板材质，所有工件经模具冲压折弯焊接成型，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊；构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能； 2、柜门:采用1.0mm厚优质冷轧钢板材质冲压而成，内外双层扣合式，内填充隔音材料，上柜门内嵌220×640×4MM透明钢化玻璃，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造 表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能； 3、活动搁板: 3.1、采用1.0mm厚冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化后，用静电粉末喷涂处理，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能；可根据实际需要调整层板之间的高度； 3.2、搁板定位:确保所有搁板不掉落，在距空载搁板前边缘25mm位置的任一点施加垂直载荷100N，搁板不应掉落。 4、拉手:可选与柜门一体成型的内凹的长条扣手；也可选模具成形的不锈钢或铝合金扣手；拉手材质均具有耐、酸碱、防潮防锈，使用寿命长等优点； 5、合页:304#不锈钢外盖门折弯合页； 6、可调脚:专用地脚尼龙压铸不锈钢螺杆，具有良好的承重性能、防潮、防锈、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体30mm-50mm的高度。 7、抽屉、翻门和门打开时的稳定性:当门、翻门或延伸部件打开及不破坏联锁装置时，独立柜、组合柜和带脚轮的底柜不应倾翻。 | 个 |  |
| 371 | 全钢器皿柜 | / | 规格:900*450*1900； 1、采用1.0mm厚优质冷轧钢板材质，所有工件经模具冲压折弯焊接成型，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊；构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能； 2、柜门:采用1.0mm厚优质冷轧钢板材质冲压而成，内外双层扣合式，内填充隔音材料，上下柜门内嵌220×640×4MM透明钢化玻璃，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构 造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化后自然冷却，增强涂层的附着力及防潮防锈性能，通透式的设计； 3、搁板: 3.1、采用1.0mm厚304#不锈钢冲孔活动搁板，搁板高低可调，可根据器皿孔径大小冲孔； 3.2、搁板定位:确保所有搁板不掉落，在距空载搁板前边缘25mm位置的任一点施加垂直载荷100N，搁板不应掉落。 4、接水托盘:304#不锈钢板1.0mm折弯成型，托盘用于接盛残水，利于柜体保持清洁干燥； 5、拉手:可选铝合金长条铝扣手，或与柜门一体成型的内凹的长条暗扣手；也可选模具成形的不锈钢或铝合金D型拉手；均具有耐、酸碱、防潮防锈，使用寿命长等优点； 6、合页:304#不锈钢外盖门折弯合页； 7、可调脚:专用地脚尼龙压铸不锈钢螺杆，承重，防潮，防锈，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体30-50MM的高度。 8、抽屉、翻门和门打开时的稳定性:当门、翻门或延伸部件打开及不破坏联锁装置时，独立柜、组合柜和带脚轮的底柜不应倾翻。 | 个 |  |
| 372 | 通风柜 | / | 1、规格:外尺寸:1500*800*2350 2、产品符合我国JB/T6412-1999《排风柜》标准，符合欧洲EN14175标准； 3、特征及性能: （1）上座柜体材料采用1.0mm厚优质一级钢板表面喷涂90um厚环氧树脂粉末，耐酸碱腐蚀； （2）导流板及内衬板:内壁所有板材（含顶板、侧板、导流板）均采用4.5mm厚氟纤板材质，表面为耐腐蚀易清洁复合氟材料，基材为不燃复合纤维基材，背面为结构性保护层;200度高温条 件下化学反应，模压而成;表面颜色易加工;致，耐腐蚀、耐污染;抗渗透，易清洁:B1以上不燃;耐强酸碱，耐溶剂;表面致密光滑;易清洁、遇高温，性能稳定。 （3）窗口玻璃:采用6㎜厚钢化透明安全防爆玻璃。 （4）照明:日光灯采用实验室专用全封闭式日光灯，220Vx30W符合CNS规定，采用隔离式安装，避免和柜内气体接触。 （5）底座柜体材料采用1.0mm厚优质一级钢板表面喷涂90um厚环氧树脂粉末，耐酸碱腐蚀。底座构造:上部为功能控制面板。下柜体为抽拉式配电箱及储物柜。 （6）操作台面采用25mm厚一体成型蝶形带阻水边陶瓷板台面，陶瓷板台面性能要求: a.环保性能:需提供辐射限量检测报告，参照GB6566《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果必须符合:内照射指数≤0.45，外照指数≤1； b.化学性能:提供国家建筑材料测试中心或第三方检测机构出具的检验报告，参照GB/T26696-2011，应包含不少于“44种”化学试剂的检验项目，且检验结果表面无明显变化； c.物理性能:需提供国家建筑材料测试中心或第三方检测机构出具的检验报告，断裂模数要求检验结果为:平均值≥44.1MPa,最小值≥43.6MPa； d.高温性能:需提供耐极限高温达到1500度以上的国家级检测报告； e.为保证实验人员的安全，碟形台面阻水边的厚度至少为（7±1）mm，阻水边要求一体成型（非后期黏贴），储水量不小于5L/㎡； （7）带回液槽及回液导流口及导液管。 | 台 |  |
| 373 | 智能安全称量台 | / | 1、材质:全钢结构，可视前窗面板采用钢化玻璃材质，防溢出大理石台面。内置防蒸汽荧光灯，照度>500Lux；配置紫外灯，杀菌灭活；可调节支架系统，可调节高度。液晶光触面板。 2、参数: 2.1、大理石台面和称量台台面结合，独立的天平抗震支撑系统，有效的避免设备动力系统运行对高精度天平的称量带来影响。 2.2、采用“逆流止回阀”，确保气流形成单向流，避免气流的倒流工况。先进的气流组织模型。优化的最佳气流模型，侧面吸风，能最大面积接触有毒有害挥发性气体和粉尘颗粒，延长气流在操作腔体的滞留过滤吸附时间，达到最 佳吸附效果。 2.3、智能变频风速系统 低震动水平、低噪音、气流均匀。三种风速模式:全速、半速、怠速模式；并数字化实时显示三种风速模型数值。风速模型可变频调节并数字化实时显示。 2.4、数字化实时监测 根据实验室化学品特性，分别针对TVOC,，配合实验室空气质量传感器和分子过滤器（活性炭过滤器）。配备气体监测，并数字化显示:风速、压差、TVOC。 2.5、智能化系统管理 设置智能化系统综合权限管理，设置操作员密码管理系统。 设置综合权限管理，设置操作员密码管理系统。 根据操作员管理，实施密码管理系统。 实验室操作员可以设定一个“开机密码” 参数设置:管理员可对参数进行报警范围设置 实时数字化显示:面风速、压差、特种气体浓度、TVOC 报警信息可记录查询功能 2.6、符合标准T/CIQA34-2022《实验室安全称量通用技术规范》要求；通过十万分之一天平工作计量认证。 | 台 |  |
| 374 | 双门自动控制压力蒸汽灭菌器（300L） | / | 1、灭菌室尺寸:0.3M³，φ600*1000mm；双门 2、外形尺寸:1400*800*1750mm； 3、设计温度:138℃； 4、工作温度范围:105～138℃(±1℃)，温控显示分辨率0.1℃； 5、设计压力:0.25MPa; 6、工作压力范围:0～0.22Mpa(压力显示分辨率1kPa)； 7、最大功率:13KW/380V，50Hz（发热管功率:12Kw）； 8、材质:灭菌室、灭菌室门和密封圈法兰材料均为S31603不锈钢； | 台 |  |
| 375 | 双门自动控制 压力蒸汽灭菌器（500L | / | 1、灭菌室尺寸:600*700*1300mm，0.54M³双门； 2、外形尺寸:1550*970*1750mm； 3、设计温度:140℃； 4、工作温度范围:105～138℃(±1℃)，温控显示分辨率0.1℃； 5、设计压力:0.27MPa; 6、工作压力范围:0～0.23Mpa(压力显示分辨率1kPa)； 7、最大功率:21KW/380V，50Hz（发热管功率:18Kw）； 8、材质:灭菌室、灭菌室门和密封圈法兰材料均为S31603不锈钢； 9、压缩空气源压力:0.40～0.60MPa | 台 |  |
| 376 | 入墙式紧急冲淋洗眼器 | / | 1、箱体尺寸:外部尺寸:约545（W）×855(H)×92(D)，入墙尺寸:约486（W）×800(H)×90(D） 2、主体材料:304不锈钢，厚度:不低于3mm，Ni含量大于8%。可抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀； 3、配备喷淋系统和洗眼系统，当工作人员身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，可使用喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，可使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间≥15 分钟； 4、根据《眼面部防护—应急喷淋和洗眼设备第1部分:技术要求》（GB/T38144.1-2019），紧急冲淋的喷淋系统和洗眼系统可一人完成操作，不需要其他人员协助； 5、紧急冲淋正常水压要求:0.3MPa—0.6MPa，管件密封部件能承受1MPa无泄漏； 6、工作压力:0.3Mpa—0.6Mpa 7、密封压力:0.8Mpa 8、喷淋流量:>75.7L/min 9、洗眼流量:>11.4L/min 10、洗眼器进水口尺寸:DN25 个 11、洗眼系统排水口尺寸:DN25 12、排水盘排水口尺寸:DN40 13、喷淋系统要求:在距离使用者站立平面1520mm的地方，喷淋最小范围直径应为510mm，冲洗液分散形式应始终保持一致并充分散开。喷淋范围的中心距离任何障碍物的最小距离应为410mm。 14、洗眼系统要求:喷头应位于距离使用者站立的水平面838mm~1143mm的高度上，且距离墙壁或最近的障碍物至少153mm。 15、冲淋喷头高度:冲淋喷头距离安装平面高度在2080mm~2440mm，该距离从使用者站立的平面计算。 16、阀门驱动装置高度:到使用者站立平面的高度不应超过1730mm。 17、冲淋喷头流量:在水流压力最低0.2MPa下，应以至少76L/min的流量提供冲洗液，可保持连续冲洗至少15min。 18、洗眼器喷头流量:测试压力0.20MPa，测试时间3min/次。 19、开启时间:冲淋手拉阀开启时间≤1s，洗眼器阀门开启时间≤1s。 20、不锈钢手推柄配100mm×100mm洗眼符号牌； 21、主体1500mm以上管子处或墙体上配200mm×300mm洗眼符号塑料标。 | 台 |  |
| 377 | 气瓶柜 | / | 1、规格:900*450*1900 2、材质:全钢结构 3、柜体采用1.0mm厚度优质冷轧钢板经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型。表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末。 4、门板采用不锈钢304厚度1.5mm合页与柜体连接，门开启角度180度,门板上带玻璃视窗，方便观察柜内的动态。 5、内置两个气瓶卡圈，可放置两个国标钢瓶。 6、气瓶柜内配置翻板，方便钢瓶的放入与取出 7、拉手:采用不锈钢拉手 | 台 |  |
| 378 | 标准品冷藏保存箱 | / | 1、尺寸:H1955*W770*D830（mm） 2、温控范围:2~20℃ 3、单台存量:1152支50mL离心管 4.具有16个独立电子锁控的存储单元，每个单元内放置光耦矩阵定位板，每个点位 带独立指示灯； 5.具有智能监控及温湿度监测功能； | 台 |  |
| 379 | 标准品双控温保存箱 | / | 1、尺寸:H1806*W793*D770（mm）； 2、温度:冷藏区为2~8℃，冷冻区为-20℃~-26℃； 3、单台存量:冷藏区250支50mL离心管，冷冻区250支50mL离心管； 4、具有2个独立电子锁控的存储单元，每个抽篮具有独立灯光指示； 5、具有智能监控及温湿度监控功能； | 台 |  |
| 380 | 标准品台式操控平台 | / | 1、尺寸:H1390*W920*D552（mm；） 2、21.5英寸电容触控屏 3、集成标签打印机和扫码器 4、保证库房强弱电分离 5、可搭载多种系统模块 6、动态人脸识别 7、智能语音播报 8、集成高拍仪 | 台 |  |
| 381 | 危化品四门储存柜 （RFID） | / | 1.材质:外镀锌板内PP ； 2.储存量:160瓶500ml试剂； 3、具有四个独立分区，每分区有独立柜门（单门），各分区尺寸大小相同且都具有 存储功能； 4.外部尺寸:H1800*W900*D600（mm）； 5.锁具:机械锁+电控锁，机械锁锁具符合GA/T 73标准，完全符合公安关于易 制爆危化品储存的检查要求； 6.可加装智能防爆通风模组； 7.通电方式:12.6V直流弱电，设有防静电装置； 8.双色指示灯光，开门亮灯提示功能。 9.配备RFID检测设备，实现试剂出入库自动识别，实时盘点。 | 台 |  |
| 382 | 试剂立式操控平台1 | / | 1.尺寸:H1700*W603*D302（mm）； 2.21.5英寸电容触控屏、标签打印、条码扫描； 3.保证库房强弱电分离； 4.出入库自动称量； 5.可调节动态人脸识别； 6.智能语音播报； 7.支持二维码及RFID电子标签识别 8.配套RFID标签打印机 | 套 |  |
| 383 | 试剂立式操控平台2 | / | 1.尺寸:H1700*W603*D302（mm）； 2.21.5英寸电容触控屏、标签打印、条码扫描； 3.保证库房强弱电分离； 4.出入库自动称量； 5.可调节动态人脸识别； 6.智能语音播报； 7.支持二维码及RFID电子标签识别 8.配套RFID标签打印机 | 套 |  |
| 384 | 智能锁控 | / | 1.具有无线和网线控制功能； 2.开锁灯光指示； 3.12v电源供电； 4.关门感应，立即上锁。 5.可由操控平台控制 | 个 |  |
| 385 | 40L纯水机组 | / | 1、规格:580mm*400mm*850mm； 2、进水要求:自来水:TDS＜200PPM，水压:0.1-0.4 MPa ，水温: 5-45℃； 3、制水水量:40L/H； 4、取水流速:1.5-2L/min(水箱储水时)； 5、RO纯水水质:二级水质，电导率=进水电导2-10μS/cm@25℃(原水TDS＜200ppm)符合中国实验室纯水用水规格GB6682-2008标准； 6、微生物＜1cfu/ml； 7、颗粒（＞0.22um）＜1个/ml； 8、全自动微电脑连续产水，开机自检、缺水保护报警、停电自动保护、水箱缺水自动制水、水箱满水自动停机、超低压保护、RO膜自动冲洗等功能；耗材失效进行提示，方便识别运行状态，可原水流量统计、超纯水流量统计； 9、设备纯水水质、水温、压力、流量在线监测，经典LCD液晶大屏实时在线监测；纯水和超纯水根据您的需求进行定量取水，无需人工守护；可配备独立取水口方便用户其他用水需求； 10、优质RO膜、进口静音泵部件、进口管接件等国际品质配件； 11、低功率系统运行无噪音,参数可升级,适用于不同水源。 | 台 |  |

- 二、后续采购情况

可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

三、资质审查

- （一）供应商资格要求证明材料

- 营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 承诺函（模板见附件1）

- 中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件2）

- 特定资质：医疗器械生产许可证或生产备案凭证、医疗器械经营许可证或经营备案凭证

- 制造商授权代理资料（所投产品所有制造商）

- 法定代表人证明书及法人身份证复印件（模板见附件3）

- 法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（模板见附件4）

- （二）产品

- 1.所有报名型号的医疗器械备案凭证/医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 相关医疗器械备案凭证/医疗器械注册证 |
| --- | --- | --- | --- |

- 2.正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

- （三）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 四、保密承诺函(见附件5)

- 参数要求响应情况

| 序号 | 产品参数要求 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 六、报名型号产品信息

- （一）产品彩页

- （二）产品检测报告等相关证书

- 七、售后服务方案

- （一）制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）

注：售后服务方案至少明确以下内容

- 乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

- 属于法定商检的产品，须进行商检，提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。

- 乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行,业务数据必须本地保存,并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方批露或提供给第三方使用。发生泄密事件,甲方有权追究乙方的经济和法律责任,但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的,乙方不承担任何法律责任。

- 乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。

- 提供至少2年原厂免费保修期，保修期内三包原则（包修、包换、包退）。质保期内设备完好率不小于95%。

- 保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。

- （二）保修期及期满后维修折扣承诺

- 注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明清单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

- 八、同类项目业绩

同类项目业绩一览表

| 序号 | 签订合同日期 | 项目名称 | 客户名称 | 成交金额（元） | 成交品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：

- 本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

- 提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

- 九、其他特殊要求

- （一）提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。

- （二）报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）。

- （三）报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）。

- （四）属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明）。

- 十、供应商参与采购需求调查的声明函（模版见附件6）

十一、调研意见、建议反馈表

采购需求调研问卷表

- 本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等） 3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等） 4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议） 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： 日期： 年 月 日

- 十二、供应商认为需要提供的资料

- 附件1

承诺函

致：广州市番禺区卫生健康局

本公司                                （供应商名称）做出如下承诺：

- 我公司具有独立承担民事责任的能力；

- 我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我单位参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：    年  月  日

- 附件2

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司属于       行业，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称（盖章）：

日期：       年    月     日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 报名人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，报名人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。

- 报名人为生产厂家的，由生产厂家出具声明函；报名人为代理商（经销商）的，同时出具生产厂家的声明函和代理商（经销商）的声明函。

- 附件3

法定代表人证明书

（法定代表人姓名）先生/女士，为我司（供应商名称）法定代表人，特此证明。

法定代表人性别：

身 份 证 号 码：

营业执照注册号：

日期：    年    月    日

供应商名称（加盖公章）：

附：法定代表人身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

- 附件4

法定代表人授权委托书

致：番禺区卫生健康局

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就(项目名称)的采购需求调研活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定地址：

供应商法定代表人（签字或盖章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

授权代表人联系方式（手机号码）：

日期：    年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件

附件5

保密承诺函

致：     广州市番禺区卫生健康局

承诺方： [承诺方名称]（以下简称“我方”）

鉴于我方参与你方的番禺区公共卫生服务中心大楼建设项目信息化和指挥调度专项设计方案，为确保你方的商业机密、技术信息及其他保密内容的安全，我方特此向你方作出如下保密承诺：

一、保密信息范围

保密信息定义：本承诺函所称“保密信息”是指你方在项目合作过程中向我方披露的，包括但不限于设计方案、技术图纸、商业计划、客户信息、财务数据、市场策略及其他任何具有商业价值或保密性质的信息。无论该信息是以书面、口头、电子或其他任何形式提供给我方，均属于保密信息范畴。

保密信息标识：你方在披露保密信息时，如以书面形式提供，应在文件显著位置标注“工作资料，注意保存”字样；如以口头形式提供，应在披露时明确告知我方该信息属于保密信息，并在披露后30天 内以书面形式确认。

二、保密义务

信息保密：我方将对你方提供的保密信息严格保密，未经你方书面同意，不得向任何第三方披露、传播或泄露保密信息。我方仅在履行与你方合作项目的必要范围内使用保密信息，并采取合理的措施确保保密信息的安全。

限制使用：我方承诺仅将保密信息用于与你方合作项目相关的用途，不得用于其他任何目的，亦不得将保密信息用于商业竞争或其他损害你方利益的行为。

信息保护：我方将采取有效的保密措施，包括但不限于：

（一）指定专人负责保密信息的保管和使用；

（二）对保密信息进行加密存储和传输；

（三）确保保密信息在使用过程中不被未经授权的人员接触或获取。

信息返还与销毁：在合作项目结束或你方要求时，我方将及时将所有保密信息及其副本返还给你方，或按照你方要求进行销毁，并提供书面确认。

三、保密期限

本承诺函的保密期限自你方向我方披露保密信息之日起，至 2035年止。即使合作项目提前终止，本承诺函的保密义务仍将继续有效。

四、违约责任

违约情形：如我方违反本承诺函的任何条款，导致你方的保密信息泄露或被不当使用，我方将承担由此给你方造成的一切损失，并按照相关法律法规承担相应的法律责任。

赔偿责任：我方同意，如因我方违约行为给你方造成损失，我方将向你方赔偿你方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于合理的律师费、诉讼费及其他相关费用。

五、其他条款

法律适用与争议解决：本承诺函的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在履行本承诺函过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向你方所在地人民法院提起诉讼。

生效与修改：本承诺函自双方签字或盖章之日起生效。本承诺函的任何修改或补充均需以书面形式经双方协商一致后签署。

附件6

供应商参与采购需求调查的声明函

- 广州市番禺区卫生健康局：

- 我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

- 我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

- 我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

- 我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

- 供应商（加盖公章）：

- 日期：    年   月  日